6.视频脑电网络监测系统 3台

标准配置：

1、计算机 1台

2、≥24寸液晶显示器 1台

3、隔离净化电源 1个

4、32导联前置数字放大器	 1个

5、脑电电极（8根/套） 4套

6、心电肌电导联线 3对

7、分组脑电电极适配器（方便插拔，也可更换单线） 1套

8、脑电导联分线器 1个

9、导电膏 1盒

10、磨砂膏 1个

11、脑电采集回放软件 1套

12、中文报告生成软件 1套

13、数据库管理软件	 1套

14、视频同步采集回放软件 1套

15、高清网络视频采集系统 2套

16、音频采集系统 1套

17、事件打标器 1套

18、放大器床旁挂件 1套

19、床旁监控及操作终端（≥24寸显示器和鼠标键盘） 1套

技术参数：

★1、必须与科室现有视频脑电图（Nicolet EEG）组网及数据回放。

2、32导高清视频脑电图仪技术要求：

2.1采集工作站计算机系统：中央处理器：≥i7四核处理器；内存：≥16G；硬盘：≥1T；光驱： DVD刻录；鼠标、键盘：USB接口；网卡：≥1000MB；显示器：≥24寸液晶，分辨率≥1920*1080。

2.2放大器

●2.2.1通道数：≥32个独立单极脑电输入通道，含≥18个（9对）多功能双极通道，≥2个地线通道，≥2个Ref参考通道，具备血氧探头接口，病人事件呼叫接口，闪光刺激输入接口等。（需要提供放大器图片标记通道数）

●2.2.2放大器与主机传输方式：网线传输

2.2.3输入阻抗：≥130M

●2.2.4共模抑制比：≥125dB

2.2.5噪音：≤1.0Vpk-pk,

2.2.6数模转换：≥16bits

2.2.7带宽：0.01～500Hz

2.2.8采样精度：≤0.153V

●2.2.9采样频率：每通道250,1000,2000Hz可调

2.2.10灵敏度： 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 200, 500, 1500V/mm

2.2.11高频滤波：15～1500Hz可任意设置；

2.2.12低频滤波：0.001～200Hz可任意设置；（要求提供软件截图）

2.2.13陷波滤波器：开关，50/60Hz

2.2.14扫描速度：6, 8, 10, 15, 30, 60, 120, 240mm/秒可调

2.3软件功能：

2.3.1 Window10操作系统，中文Office办公软件

2.3.2脑电采集回放软件，多种操作语言可自由切换

2.3.3具有阻抗实时监测功能：可对病人阻抗进行实时监测，便于即时发现病人记录电极阻抗状态，阻抗过高时系统需自动标记并报警

2.3.4断电数据保护功能：系统断电后，数据可继续存储在放大器中；恢复通电后，系统可自动开机并记录到断电前的病人记录状态，放大器内部数据可自动上传到软件里

2.3.5事件列表：对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置

2.3.6导联方式：全面的参考导联方式：多种专用参考电极可随时切换，参考方式包括：原始Ref参考，平均参考（AV，AVE），拉普拉斯区域参考法（Hjorth），源参考法（Source）,耳电极参考法（A1→A2,A2→A1,A1&A2等）

2.3.7脑电测量工具：脑电信号的频率及波幅的测量；电子尺实时测量脑电波幅和频率

2.3.8特殊事件标记记录：可对记录时发生的特殊事件进行自动标记或手动标记

2.3.9屏幕拷贝功能：将屏幕显示的脑电图形转换到其他文档内

2.3.10脑电数据可在任意PC机回放：可将存储设备（如光盘）中的脑电数据放在任何电脑上回放和分析，方便教学与学术交流

2.3.11双回放窗口同屏对比：各种类型的脑电波可分类标记，并可同屏进行双侧对比，可实时改变导联方式

2.3.12双侧半球叠加对比可将记录导联中对称的电极波形进行叠加对比，可直观显示双侧半球对称性，有助于临床诊断

2.3.13棘波及癫痫发作自动探测：可自动检测棘波和发作波

2.3.14棘波瞬时拼接功能：可一键提取所有棘波，并瞬时拼接

2.3.15爆发抑制自动分析：可自动分析脑电爆发抑制背景活动，并可以警报条的形式提示脑电抑制比率，爆发间隔和单位时间爆发次数

2.4闪光刺激器

●2.4.1高亮LED闪光刺激器，刺激亮度范围2cd～12cd可调

2.4.2可预置12种以上的刺激模版

2.4.3刺激最高频率可达60Hz，要求刺激频率可在1-60Hz内任意设定

2.5.视频系统：

2.5.1摄像头：网络双高清摄像头，分辨率≥1920*1080

2.5.2旋转范围：360°无死角拍摄

2.5.3视频格式：MPEG4或H.264

2.5.4局部高清拍摄技术：可选取局部窗口进行高清数据保存，比传统高清技术节省空间1/3以上

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。