12.小动物能量代谢监控系统 3台

1.使用同一软件对动物的饮食量、饮水量、运动量、站立次数和站立时间进行实时监测和统计。每台有独立数据显示模块观察读数方便。

2.运动轨迹（X-Y-Z轴活动）采用相应算法，去除因尾部抖动或鼻部呼吸造成的伪运动数据。

3.运动量采用激光光栅传感器，检测精度更高，达到1mm（做小鼠实验时必要），在X、Y、Z三轴上对动物的运动量进行分别统计，并可以计算总运动量和分轴运动量，并记录动物站立次数。

4.饮食饮水监测平台:动物取食或取水方便，巧妙的回收设计，可以将进食进水过程中泄漏的食物和水回收，并从数据中自动去除，保证数据的真实性和科学性。

5.饮食量通过重力传感器实时监测，精确到0.01g 饮水量通过重力传感器实时监测，精确到0.01g 采用特殊设计的食槽、食网、隔栏、阻挡棒设计，防止食物抛洒和排泄物的混入。饮食饮水平台易于拆卸，方便清洗。中途可以加食加水，无需中断实验。

6.尿粪分离并收集，固液分离，方便后续进行尿液和粪便的生化分析。

7.低温制冷器，对尿液进行实时制冷保存，防止尿液挥发、生化反应和化合物的分解。

8.实验指标：站立次数，站立时间（精度≤0.1s），饮食次数，饮食时间（精度≤0.1s），喝水次数，喝水时间（精度≤0.1s），总饮食量、总饮水量、总运动量、动物体温 。动物体重检测（可以加心率无线遥测系统）。

9.主要用途：进行饮食量、饮水量、运动量的统计以及尿粪分离并收集。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。