15.心电监护仪 4台

1、监护仪结构：

1.1主机低功耗、无风扇设计，镁合金背板散热。

1.2采用组合参数模块设计，支持开机状态下插拔参数模块，可存储8小时监护数据。

1.3可通过设定将监护床位信息，如病患姓名，病历号，性别等，传递给PC上安装的其他软件应用，用于定位其内部患者资料，避免重复录入病患信息。

1.4支持兼容Windows平台的应用软件，支持Web浏览功能。

2、监测范围：成人、小儿、新生儿。

3、全触摸屏幕显示尺寸≥12英寸，边框屏幕无接缝设计，屏幕分辨率1280×768。

4、具备联网功能，标配USB接口。

5、个性化屏幕操作，波形和数值位置、大小可调节,中文操作界面。

6、与科室现有监护仪可以联网。

7、报警类型：技术报警和生理报警。报警级别分为高、中、低三级。报警以报警声音、数值闪烁、报警信息进行提示。

8、具备除颤防护和抗电力干扰。除颤后2秒内恢复心电波形。

9、工作模式：诊断模式、监护模式、手术模式。

10、心电监护：

10.1 标配12导联心电监护。

10.2 诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz 。

10.3 标配≥23种心律失常分析，含房颤分析。

10.4 12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新。

10.5 12导联ST环状图，以图形形式标记12导联ST值，实时更新，并可显示趋势，对于ST段抬高型患者，增加了区分性别的STE限值。

10.6 QT及QTc分析，实时显示数值。

11、呼吸测量：胸部阻抗法，测量范围为0-120次/分钟。

12、无创血压：

12.1 测量方法：双参考点法，水银柱测量法及静脉穿刺法。

12.2 测量模式：自动、手动、STAT模式。

13、脉搏血氧饱和度：

13.1 传感器：FAST防运动抗低灌注专利技术的硅胶软指套式探头。

13.2 测量范围：0～100%。

13.3 灌注指数显示：持续显示外周小动脉充盈状态。

14、监护分析功能界面

14.1 标配监测参数时间百分比分布功能，监护数据水平趋势图显示，直方图显示。

14.2. 趋势回顾≥48小时，图形和表格方式显示。

15、双有创血压模块，可监测中心静脉压、动脉压、颅内压等压力。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。