11.全自动生化分析仪 2台

★1.比色法速度：≥2000测试/小时，电解质速度：≥900测试/小时，总速度：≥2900测试/小时

2.双试剂同时分析项目：≥57项（含ISE）

3.样品种类：血清、血浆、尿液或其他类型

4.分析方法：≥4种方法，终点法、两点法、动力学法、比浊法等

★5.钾钠氯电极寿命：≥6个月

●6.波长个数：≥12个，并具备540nm波长

7.分光系统：光栅后分光技术

8.吸光度线性范围：0-3.0 OD

●9.常规样本进样区容量：≥400管

10.样本容器：多种规格的原始管（真空采血管）或样品杯可混合使用

11.具备样本凝块检出功能及样品探针堵孔报警系统和探针防撞保护功能

●12.进样方式：三条轨道处理进样，可连续、随机进样

●13.急诊样本位：≥20管

●14.采用恒温液干式孵育，节约成本

15.试剂仓：冷藏功能，R1+R2试剂位≥100个

16.配备样本和试剂条形码，具备试管液面自动跟踪功能

★17.采用石英玻璃反应杯，反应杯数量≥408个/模块

18.最小总反应体积：≤80uL

●19.最小样品体积：≤1uL（0.1uL步进）

●20.R1和R2最小试剂体积均：≤10uL（1uL步进）

21.试剂全开放，并且可提供同品牌全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性

22.内置Westgard质控规则、Twin Plot和Levey Jennings图形规则

23.标准配置RS-232C接口，具备单/双向通讯

24.操作方便：可用鼠标、键盘或触摸屏等方式进行操作

25.Windows图形化全中文操作平台

26.故障诊断：具备智能故障检测及在线帮助功能，可提示软硬件系统的故障原因和部位

27.投标品牌在本省/市设有维修站

28.配备UPS、纯水制备、发报告的电脑。电脑配置不低于以下标准：处理器i5以上、处理器主频2.0GHz-3.5GHz、硬盘≥500G、显示器22英寸、分辨率≥1920×1080；配备激光彩色打印机。

29.售后服务：保修期后每年一次免费保养，软件免费升级

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。