10.全数字高档彩色多普勒超声诊断仪 2台

1.系统技术规格及概述：

1.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

1.2显示器≥21寸高分辨率彩色液晶显示器，触摸屏≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调；支持手动触摸屏上注释；支持手动触摸屏上包络测量；

1.3控制面板可独立旋转、升降及平移

1.4全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示，请附图）

1.5组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

●1.6声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示（提供屏幕证明图片）

1.7探头接口≥5个

1.8解剖M型模式 (≥2条取样线，提供证明图片)

1.9实时宽景成像，扫描速度提示，最大扫描长度≥90CM，支持线阵探头、相控阵及凸阵探头，具有实时宽景成像速度提示、有多种伪彩显示，具有往复拼接功能，可反向擦除误操作采集的图像（提供证明图片）

1.10空间复合成像，最高可达9线偏转（要求作曲别针试验显示9条扫描线并附图片)，

1.11具备斑点抑制成像

1.12具备频率复合成像

1.13独立角度偏转，二维+彩色同时偏转

1.14扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用，提供证明图片）

1.15具备实时双幅对比成像

1.16具备高分辨率血流成像

1.17具备精细血流自动识别成像

1.18一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

1.19全屏放大，两档可调，图像无失真

1.20局部放大（支持前端、后端放大）

1.21计算机集中优势资源对二维图像中特定的部位，进行多层级的图像处理，达到进一步提升局部图像细节分辨率和对比分辨率的目的，2级可调（提供证明图片）

●1.22具备应变式弹性成像及剪切波弹性成像；应变式弹性成像具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能；剪切波弹性成像可以动态显示二维剪切波弹性成像图，可以对组织硬度信息进行定量测量，并具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量；提供甲状腺、乳腺及肝脏领域多中心研究的诊断标准

●1.23造影及造影定量分析功能，要求支持心脏单晶体探头、腹部单晶体探头、浅表探头；支持低机械指数造影；支持向后存储，≥5分钟电影；具备组织图像和造影图像实时双副图像显示；双计时器；支持造影击碎；支持斑点噪声抑制；具备混合模式；支持造影图像和组织图像位置互换

1.24穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调（提供证明图片）

1.25支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

1.26支持手动触摸屏上注释

1.27支持手动触摸屏上包络测量

1.28支持语音注释及播放

1.29体位图

2.测量/分析和报告

2.1常规测量

多普勒测量

自动频谱测量

2.2全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

2.3血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，测量结果参数至少包括最大值、最小值、平均值、SD及质量指标，并具备IMT评估曲线分析

2.4支持血管内中膜自动实时测量,自动获取≥5组IMT内膜厚度值,并实时更新。

●2.5胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏≥15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。（提供证明图片）

3.电影回放和原始数据处理

3.1所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放，支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影，支持图像对比（动态、静态）

3.2原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行35项参数调节。

4检查存储和管理（内置超声工作站）

4.1检查存储：双硬盘技术：≥900G机械硬盘，≥120G固态硬盘

4.2内置超声工作站：多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作；

4.3具备DICOM 3.0接口。

5.系统技术参数及要求

5.1二维灰阶模式

5.1.1最大显示深度:≥38cm

5.1.2最大帧率:≥600 帧/秒

5.1.3TGC:≥8段，LGC:≥6段（提供证明图片）

5.1.4动态范围:≥160（可视可调，提供图片证明）

5.2彩色多普勒成像

5.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

5.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

5.2.3取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

5.2.4最大帧率: ≥200 帧/秒

5.2.5支持B/C 同宽（提供图片证明）

5.3频谱多普勒模式

5.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

5.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

5.3.3显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

5.3.4最大速度: ≥7.50m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

5.3.5最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

5.3.6取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头（提供0.5mm的图片证明）

5.3.7偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

5.4组织多普勒成像，包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式（提供图片证明）

5.5具备左室心功能自动测量软件，可以自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面，同时自动包络心内膜面，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV；同时支持心室容积随时间变化的容积变化曲线。

6.探头规格

6.1频率：超宽频带或变频探头

6.2二维、彩色、多普勒均可独立变频

6.3标配探头：腹部单晶体探头、心脏单晶体探头、高频线阵探头。

6.4探头频率：所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

6.5穿刺引导:凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

6.6单晶凸阵探头1把：带宽 1.2-6.0MHz，角度≥72°

6.7单晶相控阵探头1把：带宽1.5-4.5MHz，角度≥85°

6.8高频线阵探头1把：带宽 6.6-14.0 MHz

7.具备CFDA和CE认证；

8.外设和附件

8.1耦合剂加热器，温度可调

8.2专业腔内探头放置架，左右可选

8.3专业探头放置槽≥6个

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。