**109.外周神经丛刺激器 3台**

★原装进口

一、标准配置：外周神经丛刺激器、连接导线、测试电极、电池

二、技术参数：

1.电池:9V(碱性)

2.功率:6mA(最大8mA)

3.刺激电流:I=5mA(最大)(0-12KΩ)

4.刺激电压:U=95V(最大)

5.刺激频率:1HZ/2HZ±1%/SENSe(3HZ)

6.刺激持续时间:0.05ms-0.10ms-0.30ms-0.50ms-1.00ms±1% SENSe(0.10ms-0.10ms-0.15ms到1.0ms)

7.刺激阻抗:0-12KΩ

8.电流精确度: ±0.02mA

9.阻抗范围:1-90KΩ目标刺激电流>0.5mA

10.阻抗精确度:±10%/±20%目标刺激电流>1mA/<=1mA

11.声压级:51dB/54dB/63dB刺激/警报/错误

12.重量:≤300g

13.操作环境条件:0-50摄氏度,最大90%相对湿度,无凝结水珠

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。