**52.实验用血小板聚集仪 1台**

原装进口

●1.试验项目：血小板聚集率测定，可使用诱导剂包括：ADP二磷酸腺苷，Collagen胶原蛋白，Epinephrine肾上腺素，Arachidonic Acid花生四烯酸等

2.光学系统：激光光源

3.仪器为原装进口，四通道配置，并可根据需要进行扩展；

4.测定波长：650nm

5.比色管：镀硅的硼硅玻璃比色管(8㎜×60㎜)

6.吸光度：0-2.0 OD

●7.活性度：-20%-110%Activity

8.标准物：有原厂校准物，可校正各通道标准聚集度

●9.注册证：仪器及试剂均由原厂配套提供，可增加准确度，均有CFDA证书

10.温度控制：37℃±1℃(含比色室、试剂预温8个位置、比色管预温8个位置)

11.输出功能：

(1)全屏彩显同步显示各通道曲线

(2)打印机自动打印，可选择多种报告格式。

12.具备自动数据处理

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。