38.血氧分析仪 1台

标准配置：

1、主机,1台

2、电源线，1条

3、数据线，1条

4、透氧膜，20张

5、O型橡胶圈，10个

6、换膜辅助器，1个

7、磁力搅拌子，2个

8、PU气管，2条

9、操作软件，BL10和BL10viewer，1套

技术参数：

1、功能：基于双波长分光光度法，描记血红蛋白氧平衡曲线，包括氧合曲线和氧离曲线，得到P50、Hill系数等参数。

2、准确度：P50数值：±2mmHg（在PH 7.40±0.01和温度37℃下）

3、样品：5-50μl，全血或者红细胞裂解液

4、测样时间：30分钟以内完成一次氧离过程或者氧合过程

5、测光系统：双波长分光光度计、分光型双光电倍增管（带有读取线性浓度的对数/比转换电路）、PC版、前控制面板

6、PO2测量方法：Clark电极，实时监测，数字显示，精确度为0.1mmHg

7、气体系统：可使用商用空气和氮气罐的多气体系统，具有一个2路和一个3路电磁选择阀，由前控制面板选择气体种类

8、样品系统：在控制面板上控制内置真空泵，实现样品的吸入或排出

9、温度控制：使用电子样品池加热系统，可以自行设定需要的温度，采用由热敏电阻控制的精密比例温度控制器，数字显示样品池温度，精度为0.2℃。

10、控制面板为触摸屏控制，在触摸屏上实现参数设置、气体选择等操作。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。