40.全自动电子血压计 10台

一、标准配置：全自动电子血压计1台；血压计专用袖套4个；专用桌椅1套；中文使用说明书1本；打印纸10卷；指示牌1个；电源线1根;软件要求：测量完成，自动读取就诊患者测量的舒张压、收缩压、心率。

二、技术参数：

1.测量原理：示波法；显示：彩色LCD显示；测量位置：双臂手臂周长：17-42cm以上。

2.压力显示范围：0-299mmHg以上，测量范围 血压：40-260mmHg；脉搏数：40-180次/分；压力监测：半导体压力传感器。

3.精确度：血压±3mmHg以内； 脉搏读取数值的±2%以内。

4.加压：压力泵自动加压方式；减压：电磁控制阀自动减压系统。

5.超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护，急速排气时间不超过10秒。

6.测量精度：压力显示精度±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度±2%；动态测量精度平均差±5mmHg。

7.肘部位置传感器：有（电子肘部位置传感器，具有位置正确指示灯提示功能，提高测量准确性）。

8.适合臂周：17cm-42cm；臂筒角度调节：有（对特殊客户具有良好的测量保证功能）。

9.干扰提示：干扰情况用户提醒、干扰波形图打印显示。

10.高血压计判定功能：可根据测量值自动判定高血压程度。可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）。

11.抗菌设计：机身及袖套全部采用抗菌材料。外壳：抗菌树脂  袖带：抗菌布套（需提供相关检测证书或报告）

12.舒缓音乐播放功能：可选择音乐播放功能，按测量键后自动播放音乐，舒缓患者紧张心情。

13.打印装置：有（全中文热敏打印、自动裁纸、多种模式可选，用户信息可编辑打印）。

14.语音功能：测量过程语音提示，播报测量结果。

15.用户教育：根据测量结果，显示提示信息。

16.人体感应功能：待机时可进入节能模式，感应到测量者靠近时进入准备测量状态。

17.通讯数据输出：RS-232或USB标准接口，连接电脑信息传入医院HIS系统同步更新管理。

18.电击防护型式：Class II B类设备。

19.外形尺寸：宽460-490 * 高270-300 *厚370-400mm，重量：5.5kg-7.5kg。

电源电压、功率：AC220V 50Hz 23W。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。