83.医用电动病床 3台

一、标准配置：每套病床包含：病床1张、床垫1套、绑带4条、手控器1个、电源线1根、说明书1份、合格证1张、保修卡1张。

二、技术参数：

1、电动康复床结合了起立床的治疗功能与护理床的舒适设计；康复床既可供护理和用作并病床使用，也可直立起来用于下肢功能障碍辅助训练

2、具有电动背起床面体位调节，为护理开展提供便捷；

3、产品采用大推力静音医用电机，承重大，起立过程平稳、安全；

4、一键式床挡开启与闭合；

5、手控盒操控系统，为临床工作带来便捷；

6、采用慢速推杆，起立速度缓慢；

7、全钢架结构，安全稳定；

8、医用牛津布，抗菌性及透气性更强；

9、脚轮设计，快速锁定与开启，方便临床转移患者；

10、电源电压：AC220V±22V，频率：50Hz±1Hz；

11、电动推杆最大推力：10000N；

12、电动推杆数量：4个；

●13、床面可调角度范围：0°～82°；

●14、背部床板可调角度范围：0°～67°；

●15、床面高度调节范围：520～750mm；

●16、操作速度和时间：

电动康复床床板从水平至最大起立位置，运行时间不应小于30s；电动康复床的升降速度应控制在10mm/s-30mm/s之间，其他床板部件的调节时间应小于30s；

●17、绑带可移动，可拆缷床头、床尾架、床垫可拆；

18、电动康复床在承载安全工作载荷时，其产生的噪声不应大于声压60dB(A)；

19、最大承重：≥170KG；

20、重量：≤120KG；

21、规格：

外形尺寸（mm）：2050×920×940～2280；

床面尺寸（mm）：1960×850；

22、脚踏板尺寸：500*460mm。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。