82.亚低温治疗仪 1台

1.系统结构：三路输出，独立控温。

2.温控范围：-4℃～40℃任意可调，升降温速度每分钟≥2℃。

3.毯面温度：降温毯和降温帽的表面温度围绕水温的±1℃显示，表面温度不均匀度≤2℃。

4.体温设定范围：30℃～40℃，毯帽温度范围：-2-40℃。

5.显示界面：≥7寸彩色液晶触摸屏。

6.系统控制方式：两种控制模式：手动控制模式和自动控制模式，即毯帽监测模式和人体体温监测模式。

7.控温模式

7.1降温系统自动控制模式:体温设定范围：31℃-37℃，五种体温控制档，分别为：31±0.5℃（中度低温）、33±0.5℃（颅脑降温）、35±0.5℃（发热降温）、37±0.5℃（防褥疮护理）以及自定义模式（医嘱）。

7.2升温系统自动控制模式:体温设定范围分三档：36±2℃、40±2℃以及自定义模式。

8.内置传感器监测毯帽温度，使用安全，方便。

9.腋温和肛温传感器可任意选择。

10.自锁快速接头，使用操作更方便、简捷、移动自如，防漏。

11.毯帽材质：TPU（热塑性聚氨酯）材料，耐臭氧，耐低温，耐酸碱腐蚀；蜂窝状设计，水循环通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格特定毯套和帽套，易拆洗。可配置玻璃钢硬帽，铜质内层，3cm内置保温层，降温效果明显。两种降温帽可任选其一。

12.毯子作用面承载压力：≤150kg水循环正常

13.安全报警：缺水故障报警，水位超限报警，体温传感器低于下限报警。

14.噪音：≤45dB。

15.配置：主机1台，降温毯1条，升温毯1条，降温帽1个，人体探头4个。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。