99.液氮罐 5台

一、液氮罐：

1 液氮容量＞45升。

2 静态液氮蒸发率＜0.50升/天。

3 静态保持时间＞100天。

4 常规操作保持时间＞70天。

5 瓶口直径＞125毫米。

6 冷冻提桶＞8个。

7 空罐重量＜20公斤。

- 液氮罐智能锁：

●1身份验证方式:指纹双人核对（需与现有监控系统无缝对接，且同步数据）

2 控制方式：通过无线功能发送开锁指令。

3 最大可管理液氮罐数：一个主机可管理1024个液氮罐。

4 供电方式：内置可充电大容量锂离子电池（可充电）。

5 使用时长：≥6个月。

6 传输方式：无线。

7 传输距离：≥30m。

●8开锁方式：集中控制，集中验证，控制打开任意液氮罐，电控自动弹开任意指定液氮罐。

9 机械寿命：设计负荷下，大于50万次。

10 安全性：锁勾可承受不小于150kg拉力。

11 应急方式：完整的应急方案，带应急钥匙。

12 液氮罐锁支架兼容性：多规格，适应各种不同厂家不同规格型号的液氮罐。

13 液氮罐锁支架材质：全金属结构。

- 液氮罐监测：1 温度监测精度：≤±1℃。

2 防水防尘等级：不低于IP65。

3 电池：可充电电池，使用时长≥6个月。

4 传输距离：≥30m。

5 传输方式：无线

四、运输车1辆

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。