24.纳米粒度分析仪 1台

一、标准配置：主机一台、中英文软件 一套、220nm粒径标准样品一套、ZETA标准样品一套、一次性样品池（100个每包）1包、Omega电位样品池ZETA（10个每包）1包、石英样品池 国产  10个、一次性微量样品池（80个每包）1包、电源线1个、电源1个、USB数据线1个、操作说明1个、Torx 钥匙1个、样品支架1个、绝热套1个、电脑1台

二、技术参数：

1、功能模块：适用于纳米材料，包括乳液，悬浮液，蛋白质等样品的粒度、Zeta电位及分子量的测量，用于表征和评判各种体系的粒径分布、分子量大小以及体系稳定性。同时可测样品的折光率和透光率。

2、运行环境：温度10-35℃，湿度35-80%（无冷凝）

●3、硬件要求：半导体激光器 ≥40mw；双外壳设计，保证光路封闭；主机具备电源，光源，独立的睡眠及唤醒功能；

4、粒度测量范围：0.3nm-10um

5、单角度浓度测量范围：≥50% w/v

●6、粒径测量角度：三个不同测量角度，分别采用前散射、旁散射及背散射角度测量技术

7、聚焦点移动方式：通过改变透镜的聚焦点自动选择样品池的最佳位置，聚焦点连续移动

8、检测器：必须采用APD检测器，超高灵敏度，量子效率QE接近60%

9、粒径检测灵敏度：0.1mg/ml（溶菌酶）

10、准确度&重复性：优于认证参考材料标准的+/-2%

11、温度控制范围及精度：0～90℃；

12、电导率范围：0～200ms/cm的样品

13、ZETA电位检测灵敏度  0.1mg/ml（溶菌酶）

14、ZETA电位测量范围：±1000mV

15、电位分析技术：采用cm-PALS相位分析技术

16、最大样品浓度：≥70% w/v

17、ZETA电位测量池：采用Ω形毛细管流动池，保持对测试点施加均一稳定电场，镍镀金电极。同时可以采用插入电极式样品池。

18、独立测试样品透光率功能，监测样品的实时状态，并作时间-光强 二维图。

19、测试溶液体系折射率功能，折射率范围1.28-1.5

20、软件功能：具备SOP标准操作规程；具备粒度测量、Zeta电位测量的原始数据导出功能；支持Windows10以上的操作系统。

21、数据分析：具备系列化分析功能，粒度及Zeta电位测量可对时间、温度、浓度、pH值、测试角度和激光聚焦位置进行一个系列分析。

22、结果诊断：具备测量结果诊断及专家建议功能，包括提供粒度、Zeta电位测量结果的质量报告，自动判断测量结果的好与坏，并提供指导。

23、验证标准：必须符合21CFR Part 11验证需求，供应商需提供IQ/OQ文件及验证，保证设备符合cGMP要求。以NIST或者NIST可寻踪标准样品进行仪器验证。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。