85.胎儿脐血流检测仪 2台

一、标准配置：

1、一体化移动支架系统1套

2、一体化电脑	1台

3、无线键盘鼠标1套

4、主机箱1套

5、打印机1台

6、脐血流超声探头1个

7、超声耦合剂	1瓶

8、电源线1条

9、脚踏开关1套

二、技术参数：

1、自动计算、显示胎盘血循环状况的S/D、RI、PI、FVR等特征指标。

2、实时显示脐血流彩色声谱图，双方向血流自动识别，双通道立体声血流音监听。

●3、配备品牌一体化电脑，显示器≥18.5寸，工作电脑（含键盘、鼠标）和脐血流主机安装在一体化合金移动支架系统上，配置探头架易放端口；可任意调节支架高度，占地面积小，配备推把和4爪滑轮，移动方便。

4、精确十字坐标测量：十字坐标测量功能,实时精确显示谱图上每一个点。

5、机内配备正常范围参考图表，便于对照诊断，允许医生修改机内正常范围，便于临床科研。

6、实时连续显示脐血流彩色声谱图，拖动滚动条或直接通过鼠标可任意截取一段典型图谱进行分析。

7、胎儿脐血流检测频率：超声频率5.0MHz，双方向血流自动识别；双通道立体声血流音监听。

8、超声强度：输出≤20mW/c㎡。

9、血流速度测量范围：5cm/s～100cm/s 。

●10、波形记录：记录脐血流波形及自动计算检测指标：FVR、FHR、S/D、PI、RI、TAV、T1、T2、α（加速角）、SW、CVPI、CVRI、SBI，指标重复性好，特异性强。

11、数据库可永久保存10万个以上档案，可以输入、查询、统计、回放历史档案;归一化管理，每名孕妇多次检查只需一次建档。

12、打印方式：彩色喷墨打印；输出方式：A4纸或者B5纸（可配置）。

13、通过ISO13485及ISO9001国际质量体系认证。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。