51.便携式血液分析仪 2台

原装进口

技术参数：

1.测试项目：必须提供pH、PO2、PCO2、Na+、K+、Ca2+、Cl-、Glu、Lac、HCT、SO2、tHb、O2Hb、HHb、COHb、MetHb、胆红素 17项实际测定参数；

2.计算项目：H+、BEecf 、cHCO3-、PAO2、AaDO2，a/AO2、阴离子间隙、乳酸清除率等>40项计算参数；

3.全自动液体定标方式；

4.电极盒与试剂包分离设计；采用集成的电极盒，提供多种参数组合的电极盒；

5.采用集成的试剂包，包含所有定标液、冲洗液、废液包和进样口；

6.试剂包常温储存无需冷藏，有效期＞8个月，上机时间＞40天，并可在同型号机器上替换使用，保证充分利用；

7.仪器可自动侦测并避免血凝块；

8.全参数检测用血量≤125ul血样；

9.检测时间：≤2分钟得到检测数据结果；

10.提供自动二重酸碱图含13种象限结果，满足临床快速判断；

11.提供病人趋势图；

12.彩色液晶触摸屏操作，全中文操作系统；

13.全封闭式进样，进样针不外露，非进样时进样口封闭。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

便携式血液分析仪属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为10年，该设备主要用于开展床旁快速检测项目，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：2073万元/台。

试剂/耗材1：

设备开展  血气生化多项测试卡片（干式电化学法）CG8+项目，每年开展治疗5000人次，耗材预算金额65元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为10*65*5000=325万元/台。

试剂/耗材2：

设备开展 血气生化多项测试卡片（干式电化学法）G3+项目，每年开展治疗4000人次，耗材预算金额45元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为10*45*4000=180万元/台。

试剂/耗材3：

设备开展   血气生化八项测试卡片（干式电化学法）cTnI 项目，每年开展治疗4000人次，耗材预算金额100元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为10*100*4000=400万元/台。

试剂/耗材4：

设备开展  B型利钠肽测试卡片（干式电化学法） ACT Celite 项目，每年开展治疗1000人次，耗材预算金额18元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为18*10*1000=18万元/台。

试剂/耗材5：

设备开展  心肌肌钙蛋白I测试卡片（干式电化学法）CG4+项目，每年开展治疗5000人次，耗材预算金额58元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为58*10*5000=290万元/台。

试剂/耗材6：

设备开展  急诊11项测试卡片（干式电化学法）BNP项目，每年开展治疗4000人次，耗材预算金额150元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为150*10*4000=600万元/台。

试剂/耗材7：

设备开展  基础代谢项目CHEM8+项目，每年开展治疗4000人次，耗材预算金额65元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为65*10*4000=260万元/台。

综上，该设备全生命周期内使用耗材预算金额为325+180+400+18+290+600+260=2073万元。