47.生物刺激反馈仪 2台

1、硬件性能

1.1四通道主机，包含电刺激、表面肌电采集和共用参考等A、B、C、D、REF五个通道接口；

1.2主机采用触控式导航面板，可单机便携工作；

1.3采用蓝牙无线传输，通过蓝牙可实现主机与APP软件、生物刺激反馈软件等联合使用，实现无线生物反馈，开启多场景生物反馈评估及训练，如站立，行走，模拟爬梯等生活场景下的生物反馈训练；

1.4电刺激工作时，主机屏幕上能够显示实时电流和设定电流，可分别或同时调节各个通道的电流大小；

1.5双级联接口，可最多同时级联4台主机，扩展为16通道；

1.6采样位数：16位；

1.7测量范围：1μV～3000μV(r.m.s)；

1.8最高分辨率：≤2μV(r.m.s) ；

1.9输出电流：0～100 mA，最小可调节步长50 µA，可实现0-600μA的微电流刺激；

1.10刺激频率：0.5Hz～150Hz，最小可调节步长1Hz；

1.11脉冲宽度：50μs～500ms；

1.12刺激/休息时间：1s～99s可调，最小可调节步长1s；

1.13压力显示范围：0～200 mmHg，最高分辨率0.1mmHg；

2、软件功能

2.1多种盆底肌电评估模式：一分钟评估，三分钟评估和具有国际通用标准的Glazer评估（运行在BioNeuro Infiniti平台上），具有欧洲生物反馈协会（BFE）认可的数据库和授权书；

2.2Glazer评估具有基于大数据建立的盆底常模类型，可智能解读评估报告的五种评估结果；

2.3压力评估模式：使用可多次反复使用的充气型压力探头对盆底功能进行评估；

2.4情景评估模式：采用蓝牙无线传输，可实现实际生活情景下如腹压增加时的盆底功能评估；

2.5结合临床路径管理规范，以Glazer评估的结果和盆底专科病历信息的患者症状为依据，智能推荐个性化的处方治疗方案，一键开启治疗；

2.6神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激，重建中枢对盆底肌肉的控制，具有尿失禁、盆腔脏器脱垂、便秘、子宫复旧、尿潴留、肌肉酸痛等专业治疗方案；

2.7肌电触发电刺激具有阈值上和阈值下两种触发方式，并且可选择手动阈值模式和自动阈值模式；

2.8经皮神经电刺激具有连续刺激模式、爆发刺激模式、调频调幅刺激模式，可实现急性和慢性疼痛的缓解；

2.9微电流刺激采用500ms刺激脉宽，微安级电流输出，可实现组织细胞修复，解决伤口愈合、瘢痕淡化、促进循环、淋巴水肿等问题；

2.10可自定义治疗方案，并可根据用户习惯对自定义方案进行排序；

2.11Kegel模版训练具有肌电和压力两种模式；

2.12所有生物反馈游戏训练开始前均有一分钟的热身阶段，为患者提供盆底训练的学习过程，且热身阶段的表现作为后续训练的依据；

2.13可在诊疗记录中预览评估报告，回放评估过程，快速开始评估方案、治疗方案；

2.14数据统计分析功能：可汇总导出患者的诊疗记录，可分析统计医生工作量、患者治疗数据以及耗材使用情况；

2.15具有专业的盆底表面肌电分析功能，包括原始表面肌电墨迹图（Raw EMG）、RMS分析、平均曲线图分析、统计学分析（最大值、最小值、平均值、标准差、变异性等分析）、三维频谱分析图，能量分析系统等多种分析模式；

2.16具有软件自定义编辑开发功能：可自定义动画、自行更换音乐、自行设计治疗模板，开发软件应包括数据通道编辑（Channel Editor）、评估方案编辑（Screen Editor）和临床方案编辑（Script Editor）功能；

2.17内置微云，可实现多种以及同类多台设备上患者基本信息、诊疗记录和方案参数的实时同步；

2.18支持盆底专科信息系统，可实现盆底中心数据共享、规范诊疗的电子病历系统、预约及患者排班、科室患者及工作量的统计与分析功能等；

2.19提供微信平台的线上培训课程体系，专业的医学团队进行线上培训。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

生物刺激反馈仪 属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为  10 年，该设备主要用于开展  产后盆底肌康复、腹直肌康复、产后尿失禁 项目，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：   140   万元/台。

试剂/耗材1：

阴道电极VET-A（阴道探头），设备开展   盆底肌康复  治疗，每年开展治疗200 人次，耗材预算金额 300元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为：300×200×10=60万元。

试剂/耗材2：

一次性阴道电极VET-S（阴道测试探头），设备开展  盆底功能评估  检查 ，每年开展治疗500 人次，耗材预算金额  70元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为：70×500×10=35万元。

试剂/耗材3：

腹直肌电极片（1对），设备开展 腹直肌分离检测及修复  治疗，每年开展治疗500人次，耗材预算金额  55元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为：55×500×10=27.5万元。

试剂/耗材4：

正方形电极片（1对），设备开展 盆底肌修复  治疗，每年开展治疗500人次，耗材预算金额  35元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为：35×500×10=17.5万元。

综上，该设备全生命周期内使用耗材预算金额为60+35+27.5+17.5=140万元。