46.全自动蛋白免疫印迹仪 1台

一、标准配置：全自动蛋白免疫印迹仪1台、免疫检测仪1台、附件1套、软件1套、使用手册1套

二、技术参数

1、软硬件配置

1.1CPU：Intel Atom D2550 及以上。

1.2内存：2GB 及以上。

1.3硬盘：20GB及以上。

1.4显卡：Intel GMA3600 及以上性能的显卡。

1.5操作系统：Windows XP 及以上。

1.6 Qt 运行库：Qt5.9对应动态链接库。

1.7数据库系统：SQlite3。

- 试剂条容量：≥36

- 编程容量：≥12项。

- 液体分配通道：标准≥4个。

- 试剂节省功能：有。

- 配液泵分配量范围/增量：0μL -4000μL /1μL。

- 孵育时间/增量：0-1000min/1min。

- 摇床速度：可自定义。

- 通讯接口：RS232。

- 配液泵分配量的准确度：≤±10%@1000μL。

- 配液泵分配量的精密度：≤10%@1000μL。

- 样本处理：≥36样本，实验处理时间≤4小时。

- 具有膜条自动烘干功能。

- 配套试剂可用于检测烟曲霉、蚕丝、粉尘、螨虫、花粉等过敏原特异性抗体，且检测种类≥29项。

- 检测原理：生物素亲和素放大之免疫印迹法。

- 标本与用量：≤300ul血清，无需稀释。

- 厂家配有专职临床技术人员和售后维修服务工程师，提供免费现场安装、专业的应用教育与培训，并提供手术跟台服务，终身免费提供技术咨询。

- 保修期内上门服务，技术工程师1小时内响应，24小时到达现场。

- 提供相应的试剂及耗材 。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

全自动蛋白免疫印迹仪 属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为  6  年，该设备主要用于开展 过敏原特异性IgE检测 项目，每年开展治疗   6000    人次(年用量  6000  人份)，试剂耗材预算金额   290   元/人次（试剂耗材预算金额   290   元/人份），设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为： 6*290*6000=1044万元/台。