**107.血栓弹力图 1台**

1.检测原理：电磁法检测，采用血栓弹力图经典的悬垂丝设计，保证结果的可溯源性。

●2.血栓弹力图仪为一体设计，含有显示与控制部分，无需外接电脑，屏幕角度可以调节。

3.具有四个相互独立的检测通道，通道之间互不干扰，每个通道独立温控。

4设备具有自动调节水平功能，状态监测以及报警功能，显示设备水平度符合测试需要。

●5.具有自动上下杯、定时卸杯功能。

★6.具有自动停止检测功能。

★7.血栓弹力图仪的通道检测参数(R、K、α、MA)的CV≤6%(以CFDA批准的产品技术要求为准)。

●8.可连接电子移液器，加样更精确。

9.具备有线和无线两种连接网络的方式。

10.具备含有高岭土和组织因子两种成分的凝血激活试剂的快速检测，TEG ACT正常值不超过2分钟，R、K、α、MA参数的精密度变异系数CV应≤10%(以CFDA批准的产品技术要求为准)。

11.活化凝血检测试剂，a、MA参数的精密度变异系数CV≤10%(以CFDA批准的产品说明书为准）。

12.具有二磷酸腺苷通路及花生四烯酸通路特异性激活剂的血小板图检测试剂，能定量评估包括氯吡格雷、阿司匹林在内的抗血小板药物疗效，血小板聚集功能检测试剂的ADP%及AA%(抑制率)变异系数≤10%(以CFDA批准的产品说明书为准)。

13.具有正常和异常水平的两种血栓弹力图仪专用质控品。

★14.活化凝血检测试剂和凝血激活检测试剂有效期均≥42个月。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

血栓弹力图 属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为 10 年，该设备主要用于开展 血凝功能监测项目，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为： 490万元/台。

试剂/耗材1：

设备开展 活化凝血 项目，每年开展治疗 1000 人次，耗材预算金额 120 元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为 1000\*120\*10=120万元/台。

试剂/耗材2：

设备开展 血小板检测 项目，每年开展治疗500人次，耗材预算金额 500元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为500\*500\*10=250万元/台。

试剂/耗材3：

设备开展 肝素检测 项目，每年开展治疗500人次，耗材预算金额 240 元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为500\*240\*10=120万 元/台。

综上，该设备全生命周期内使用耗材预算金额为 120+250+120=490 万元。