32.数字切片扫描及远程会诊系统 1台

一、功能要求

需要有一套数字病理扫描系统，用于将所制病理切片进行数字化扫描，并进行数字切片存储，建立数据库，用于数据分析，教学等。并能对接医院病理科管理系统和远程病理会诊平台。

二、技术要求

1.加载数量：全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载≥5张切片。

2.扫描倍率:可自动进行20倍和40倍高速扫描。

●3.扫描相机：采用线阵扫描相机，非面阵扫描相机，非棱镜扫描相机；相机频率≥60KHZ，保证扫描连续性和最小图像拼接次数。（要求提供所使用相机的说明文件、设备内部安装照片以备验收核查。）

4.扫描速度：针对快速冰冻会诊，要求能高速扫描，在20倍情况下，组织面积15mm*15mm，扫描时间≤40s。在40倍情况下，扫描时间≤100s。

5.定位精度：扫描系统在X、Y、Z轴方向的重复定位精度应≤0.05μm。（需提供参数证明材料）

6.物镜:真实高品质物镜：物镜数值孔径≥0.75

7.扫描图像分辨率：20倍扫描，分辨率≤0.5微米/像素；40倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素。

●8.平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动，确保超高精度控制，不采用丝杆式或齿轮式驱动。采用高精度光栅式直接位置反馈系统，而不是采用旋转编码器位置反馈。（需提供技术说明)

9.配置清单：病理扫描工作站（包括主机、显示器）、处理器：Intel I5及以上、硬盘：1TB及以上、内存：16G及以上、显示器：高分辨率 24 英寸及以上

10.扫描功能：支持识别切片标签，自动识别组织区域，可自动识别所要扫描的切片类型，扫描实时显示，支持多种扫描模式，自动对焦功能。

11.软件功能：支持远程会诊，开放设备扫描状态接口，可和病理科管理系统对接。能自由变换任意倍数进行全切片观察浏览，也可选择指定的倍数观察浏览。可多张图像同步移动、缩放，进行对比浏览分析。对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图。

★12.注册证：数字切片扫描仪必须具有医疗器械注册证。

13.冰冻会诊：提供冰冻会诊的定制化方案，保证冰冻会诊在20-25min内完成。

14.人工智能分析软件对接：支持对接宫颈液基细胞人工智能自动分析系统（需提供宫颈液基细胞人工智能自动分析系统医疗器械注册证）；支持对接结核杆菌人工智能筛查系统（需提供结核杆菌人工智能筛查系统医疗器械注册证）。

15.扩展功能：可以拓展荧光扫描模块。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。