90.切片机（轮转式） 1台

1.人体工程学和用户安全：安全手轮拥有符合人体工程学设计的手柄，手轮上有两个安全锁定系统，即具有可在任意位置锁紧及最高位置锁紧的双重锁紧系统；单指操作的手轮锁可将样本头锁定在上位，方便更换样本或刀片。第二个手轮锁可以将手轮锁定在任意位置；

★2.具备刀架三点锁定和精准的刀架侧向平行移动功能，确保刀锋全长使用，降低刀片耗材的使用成本；

3.单手操作的样本夹功能；

●4.独有的2合1刀座，可同时选用宽刀片和窄刀片；

●5.具有0位指示的精准定位系统：新颖的机制设定了全新精准定位的标准，并且操作十分简单。红线指示样本0度定位，X/Y轴8度水平定位样本，调节方便准确；

6.样品夹头可调范围：垂直、水平方向各8°；

7.带红色水平指示，刀片刀架内置的红色护手覆盖整个刀锋，确保安全，即使在切片时也能避免潜在的危险；

★8.具有力平衡系统功能：切片机的手轮极其平滑，因为没有配重，通过力平衡系统中的弹簧补偿切片动作中产生的力，操作轻松，通过均匀的手轮旋转运动得到极佳的切片效果；

9.有利于更换刀片的推刀器功能；

★10.具有个性化的小手轮（粗修轮）功能，可以提供用户操作时的舒适度自定义顺时针或逆时针转动方向；

11.宽大的磁力废物槽：宽大的废物槽收集切片碎屑，通过磁力与主机连接，方便拆卸清理；也可以选配抗静电废物槽，减少污染物残留以及短时间清理干净；

●12.静音样品回缩：0—100um，可关闭；

13.切片厚度：1－60m；

14.手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式；

●15.修块模式≥2种，修块厚度10m和30m（修块模式为手动修块模式，非电动进样修块）；

16.微进机构水平位移≤24mm，微进机构垂直位移≥70mm；

17.可切大号标准样品夹：≥55×50×30mm或超大号样品夹：≥55x55x15mm；

18.产品具有CE和FDA认证（需提供相关证明文件或官方网站截图证明）

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。