119.全自动电脑验光仪 1台

★原装进口

1、电脑验光：

●1.1 -30.00D至=25.00D(VD=12mm)(0.01/0.12/0.25D增量)；

●1.2 柱镜：0至+-12.00D(0.01/0.12/0.25D增量)；

1.3 轴位：0至180°（1°／5°增量）

1.4 最小可测量瞳孔直径：θ2mm;

2、角膜曲率：

●2.1 曲率半径：5.00至13.00（0.01mm增量）；

2.2 屈光力：25.96至67.50D  n=1.3375(0.01/0.12/0.25D增量)；

2.3 柱镜：0至+-12.00D(0.01／0.12／0.25D增量)；

2.4 轴位：0至180°(1°/5°增量);

2.5 矢高测量:从中心起梅25°测量(上侧、下侧、鼻侧、颞侧)

3、瞳孔距离测量（PD）：远用30至85mm(1mm增量)

近用28至80mm(1mm增量)近用距离40mm

4、瞳孔大小测量（PS）：1.0至10.0mm(0.1mm增量)

5、角膜大小测量（CS）:10.0至14.0mm(0.1mm增量)

6、双环大瞳孔区域成像，可测6㎜瞳孔区域屈光（同时测量明暗瞳孔屈光）；

7、具有视力比较（模拟戴镜效果）；

8、具有散光预矫正功能；

9、CAT(白内障)模式：屈光间质混浊模式

10、具有隐形眼镜度数测量功能；

11、测量方式：自动/手动

12、显示:可倾斜式彩色LCD液晶屏；

13、打印机：快装型带自动切纸功能的行式热敏打印机；

14、接口：RS-232C,USB,LAN.

15、设备安装与预防性维护

16、计量校准与认证

17、专业维修与远程技术支持

18、终生维护

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。