**108.转运平车 4台**

一、基本功能：

1、转运平车：适用于急救、转运和临时留观处置三种功能 。

2、刹车系统：刹车系统：采用进口200mm中控脚轮，非环扣式钢齿中控刹车，坚固耐用，床头及两侧均配备制动踏板。双重锁定，可同时锁定左右及前后的转动。

3、推车安全手柄：可折叠式头部安全推把，收起后放于床面下方，便于头部治疗的操作。

4、多功能仪器支架（选配）：仪器支架可通过约束带固定监护仪器之外，还可当做床头板预防患者意外滑落，并且可作为桌台以便医护人员治疗操作。

5、护栏：倾倒式可折叠护栏，优质电泳铝合金横梁，五根304不锈钢平面扁管立柱，手动开关，并具防夹手提示。护栏外侧具备全长的包塑防撞条。

6、配套床垫：外罩面料采用进口PU防水透气面料，液体不易渗透，擦拭容易；内置8公分高回弹海绵，舒适耐用，长期使用不变形；垫配有拉链,便于装卸、清洗。

7、悬浮溃能式第五轮：第五轮可提供更小的回转半径，伸缩馈能式设计，即使在电梯口、门槛等粗糙表面或者障碍物上也能平稳滑行，并可最大程度吸收来自地面的冲击力，为患者转运提供可靠保障，有效减少因转运对患者带来的器械伤害。

8、平车四角配防撞轮，有效避免运行时的因墙体撞击造成的患者伤害；四角配输液架插孔，并含原厂输液杆一支，可调节升降。

9、高强度碳钢结构及喷塑工艺：采用优质碳钢，自有机器人群组焊接，保证机械强度。碳钢表面处理：采用自有全自动静电粉末喷涂流水线，喷涂前经高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命

10、快速提升液压装置：采用进口双液压升降系统，在紧急状况下可抓住床头或者床尾把手快速提起保持2秒，床体便会自动定位高度形成特式体位，以便快速及时处置患者。同时具备压力补偿功能，以确保负载不均匀时可使床体平稳升降。

二、规格尺寸：

床体总长度：2110 mm

最低高度（地面至板面）：520±10mm

最高高度（地面至板面）：845±10mm

总宽度（护栏升起）：≥750 mm

护栏高度：≥360mm

护栏长度：≥1220mm

床垫尺寸：1880×660×80 mm

背板最大角度：85±5°

床面前后倾角：17±1°

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。