62.组织脱水机 1台

1.采用≥10寸彩色液晶触摸屏作为用户界面，全中文；

2.环保：组织处理系统呈封闭状态，互相独立的液体和气体通路，并可通过独特设计的冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶，无污染气体外泄，符合环保要求；

3.处理标本采用标本不运动，试剂运动模式，可避免脱水机停电等其它机械故障造成标本损坏的危险；

4.定时功能：可按需求设置任意时间运行；

5.具有断电保护功能，停电后自动启动UPS电源或重新来电后，仪器能自动从断点按序工作；

6.备有＞10套组织处理程序，供用户设置和选择使用；

●7.试剂管理系统：根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用周期。系统自动计数，到达阀值后自动提示更换试剂和石蜡；

8.一机两用：一键式自由切换常规脱水和快速脱水。白天启动快速脱水程序，对小标本进行快速脱水，≤3小时完成脱水。晚上启动常规脱水程序；

●9.气体压力转换装置：原来依靠多个电磁阀完成的气体压力转换，由现在的一个机械结构装置完成，避免了电磁阀引起的高故障率；

●10.自动换蜡功能：第一缸石蜡排到废蜡缸后，由原来的第二缸石蜡进入第一缸，再由原来的第三缸石蜡进入第二缸，第三缸加入新蜡即可；

★11.多重安全保护功能：传感器感知最高液平面，提示和停止运行保护功能。工作室超温检测和断电保护功能。工作室盖未锁紧自动报警功能；

12.磁力搅拌功能，缩短了标本脱水时间，脱水效果更好；

13.工作结束有声音和屏幕提示；

14.单次最多可处理≥300个标准组织盒；

15.试剂瓶数量：≥12个；

16.蜡缸数量：≥3个；

●17.工作室容积：≥5L,试剂瓶容积：≥5L；

18.工作室温度：介质为溶剂时温度为0℃-45℃，介质为石蜡时温度为58℃-85℃,可调；

19.工作压力：正压<30Kpa负压0-70Kpa,可调；

20.蜡缸温度：58℃-85℃,可调；

21.石蜡融化时间<3小时；

22.搅拌时间：任意设定,搅拌间隔时间：任意设定。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。