77.激光包埋盒打号机 1台

1.操作界面:10英寸彩色触摸液晶屏，内嵌于设备前面板，方便操作，方便清洗维护。

●2.电脑配置：内置操作电脑及Windows系统，可无需通过外接电脑/平板/手机协助。

●3.除组织盒上载槽装置和输出装置外，整机采用一体化封闭式设计，设备四周均为平面板材包裹，无突出部件或尖锐部件，方便清理、维护。

●4.书写格式：紫外激光(波长：355nm），无需色带或喷墨，组织盒无需添加激光粉(镭雕粉)

5.书写内容:任意中英文、数字、BMP图片、二维码、Logo

6.书写格式:拖拽方式编辑（在组织盒打印区域可以任意打印)，支持多个模板

7.组织盒输出模式:FIFO/先印先出；

●8.标配2种组织盒收集/输出装置，可根据应用场景灵活切换：

8.1集中打印装置：平台式组织盒收集装置，可自动排序≥28个

8.2即时打印装置：滑轨式组织盒输出装置，即打即取

9.转盘式的上载槽设计，具备6个组织盒上载槽位，可一次性装载≥450个不同颜色的组织盒（6个存储槽，≥75个/槽）。

10.内容预览:支持同步预览，可在机器内置屏幕上实时预览。

11.观察窗：于设备侧面或侧面板设置观察窗（不接受设备正面或前面板设置

观察窗），规避激光光束对操作人员可能的照射或散射。

12.打印速度:≥ 4秒/个

13.兼容LIS/HIS系统；亦可通过局域网设置，达成一台操作电脑远程控制多台组织盒书写仪工作

14.具有第三方认证机构出具的字符耐受度认证合格报告，认证机构要求为国家级检测机构、国企背景的检测机构、国际级检测机构。

15具有第三方认证机构出具的空气检测报告，认证机构要求为国家级检测机构、国企背景的检测机构、国际级检测机构。

16.整机符合安规要求，通过“实验室电气设备的安全要求”检测认证，并取得认证证书。

17.整机符合电磁兼容性要求，通过“实验室电气设备的电磁兼容性”检测认证，并取得认证证书。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。