41、电动骨组织手术设备 1台

- 整体要求：

- 可以开展脊柱孔镜手术、UBE手术和普通开放手术，对骨组织的磨削处理。

二、主要参数:

1、主机:液晶屏显示，输入功率200±10%VA。微电脑控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能，转换可调。

2、脚踏开关：脚踏均设有快速切换按钮，无极调速，防水，防滑，防静电

3、椎间孔镜动力手柄：最高转速≥25000r/min。双手柄接口，可连接刨削手柄或骨钻，刨削手柄可高温高压消毒。

4、开放电机：用于开放手术的电机，最高转速为≥30000r/min。 电机最大功率≥100W,可高温灭菌。

5、关节突成型专用刀具：刀具往复运动磨除骨组织，刀头工作转速≥15000r/min。

6、微创脊柱磨头：具有金刚砂球形和不锈钢切削刃球形两种，刀头工作转速≥25000r/min。

7、往复安全磨钻：半刃刀头，刀头往复运动磨除骨组织,刀头一半有刃，一半是光滑柱面，刀头工作转速≥18000r/min.

8、通用磨钻头：具有切削刃和金刚砂两种磨钻头，2.0～6.0mm切削刃和金刚砂的普通磨钻头，转速≥30000r/min，一种水冷磨头。

9、开放往复刀头：刀杆直径5mm,刀头齿部长度8mm,转速≥30000r/min,作用于骨性组织，不损伤软组织 。

10、骨科用电锯片：环形刀刃，前端有齿，刃部直径5mm，刀头往复运动转速≥30000r/min；适用于UBE手术截骨使用。一种水冷骨锯，手术用往复环锯和电动骨锯。

11、动力骨刀：刀杆直径5mm，内注水设计，刀头齿部长度8mm，刀头前后往复运动打磨骨组织，不伤软组织；转速≥30000r/min。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。