135、全自动血液分析仪  1台

1. 检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

2. 报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。

3. 单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥100样本/小时。

4. 进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl。

5. 标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。

6. 末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。

7. 末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。

8. 具备全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

9. 使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。

10. 全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。

11. 具备检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。

12. 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

13. 具备低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

14. 具备对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）。

15. 具备低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

16. 具备高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测。

17. 配备原厂中文报告及数据处理系统。

18. 血液分析仪主机自带10.4吋大屏幕彩色液晶触摸屏。

19. 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0～500） 109/L，红细胞：（0～8.6） 1012/L，血小板：（0～5000） 109/L。

20. 仪器可比性偏差要求：白细胞≤±3%，红细胞≤±2%，血红蛋白≤±2%，血小板≤±5%，红细胞压积≤±2%，平均红细胞体积≤±2%。

21. 血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1 109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5  109/L。

22. CRP线性范围：0.2～320mg/L。

23. SAA线性范围：5～350mg/L。

24. 全血CRP、SAA检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）。

25. 可根据医院的发展需求升级组成血液分析流水线。

26. 供应商能提供原厂配套的CFDA注册的质控品和校准品，并提供校准品溯源性文件。

27. 原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。