- 51、微波消融治疗仪1台

- 一、用途：功能：固态源+多通道任意可选，可实现肿瘤消融，大隐静脉曲张闭合术；

- 二、技术参数

- 1、工作频率：2450MHz，频率误差范围±10%；

- 2、额定输入功率：功率≤600VA；                                                              3、输出功率：功率输出范围0～100W连续可调，对辐射到肿瘤组织中的微量能量实时监测；

- 4、工作方式：连续、间歇，脚踏三种工作模式；

- 5、工作时间：定时范围1～30min，连续可调。当达到预定工作时间后，立即停止功率输出；

- 6、发射源：固态源发射源，根据肿瘤组织电特性变化，自适应调节功率输出；

- 7、针杆温度控制：消融针与正常组织接触部分的温度在45℃以下，杆温超过45℃，仪器自动停止功率输出并告警提示；

- 8、组织边界测温范围：消融边缘温度监测范围15～90℃

- 9、组织边界温度控制：当测温针测得温度达到设定温度，仪器自动停止功率输出并告警提示；

- 10、整机泄漏：无用微波辐射＜2mW/cm2；仪器外壳泄漏＜2mW/cm2；

- 11、耗材：与之配套的无菌一次性微波消融针可提供硬质消融针或软质消融天线

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。