104、高频电刀(内窥镜电切刀) 1台

1.高频电刀1台，型号：ESG400

2.具备自检功能，探测各种安全监控功能是否正常，如有异常立即报警并显示出错编码；

3.具有单极、双极、等离子3种输出模式；

4.适用于开放、腹腔镜和内镜下手术

5.可以和同品牌气腹机联动排除手术中电切（凝）产生的烟雾

6.可根据不同组织阻抗，调节输出功率；

7.最大高频功率≥320W；

8.单极接口至少包括：三针（直径4mm）、同轴（内径5mm/外径9mm）和单针（直径8mm）；

9.双极接口至少包括：双针（直径4mm，针距28.8mm）、同轴（内径4mm/外径9mm）；

10.单极输出模式：电切模式≥4种（至少包括单切、混切、间断慢切、间断快切）；凝固模式≥4种（至少包括软凝、多功能电凝、强力电凝、喷射电凝）；

11.双极输出模式：电切模式≥2种（至少包括双极电切、生理盐水下电切）；凝固模式≥4种（至少包括双极软凝、自动电凝、生理盐水下电凝、硬凝）

12.生理盐水输出模式：可以在生理盐水冲洗下做前列腺及膀胱、宫腔电切等手术；

13.单极最大输出功率：电切模式下单切300W、混切200W、间断慢切150W、间断快切150W，电凝模式下软凝200W、多功能电凝120W、强力电凝120W、喷射电凝120W;

14.双极最大输出功率：电切模式下双极电切100W、生理盐水下电切320W，电凝模式下双极软凝120W、自动电凝120W、生理盐水下电凝200W、硬凝120W；

15.输出高频≥430Hz±20%；

16.可与同品牌超声刀联合，同时输出双极和超声能量。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。