5、臭氧消毒机 2台

1、消毒效果：≥99.9%

2、消毒因子：O3输出浓度：≥1000mg/m3

3、消毒方式：全自动抽真空渗透消毒，35分钟或者60分钟可选择，同时可消毒1-2个床单元

4、O3环境泄露量：≤0.15mg/m3

5、工作噪声：≤45dB(A)

6、工作环境：温度0～40℃，湿度≤85%

7、工作电压：220V±10%，50Hz

8、输入功率≤220W

9、有残留臭氧解析功能，分解后无二次污染。

10、采用抽真空渗透技术，使臭氧均匀地渗透到棉絮内彻底消毒。

11、核心部件采用进口高浓度臭氧气体发生装置技术。

12、能除去各种因素引起的异味。

13、微电脑智能控制。

14、故障报警功能。

15、主机1台，永久性消毒床罩8张(春亚纺布、PVC材料制成)。要求提供样机及床罩样品。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。