- 全自动血沉分析仪 1台

1、测量时间：血沉值30/60分钟，红细胞压积即插即读；

2、血沉测量范围：魏氏方法0mm/h～140mm/h；

3、测量精度：±1mm；

4、重复性：血沉 0～10mm/h样本检验所得结果SD≤1.5mm/h；

大于10mm/h样本检验所得结果CV≤15%；红细胞压积≤3%；

5、样品用量：1.28ml；

6、样品测量通道：120孔；

7、测量项目：血沉值、红细胞压积值、血沉方程K值和动态沉降曲线；

8、检测技术：自动循环实时扫描检测红细胞与血浆界面，可靠性强、精准度高；

9、水平坐标：水平仪精准把控仪器有无倾斜，避免仪器倾斜影响检测结果；

10、结果精准：检测结果与传统魏氏法相比一致性好；

11、结果修正：15～30℃温度下血沉检测值自动修正至18℃对应血沉值；

12、生物安全：真空血沉管直接上机，检测全过程封闭，避免生物污染；

13、样本量异常提示：对采血量不符合检测要求的样本自动识别并提示；

14、实时检测状态显示：实时显示血沉检测状态；

15、存储打印：能存储、查询、打印检测报告；

16、联网功能：一体机独立操控，数据全兼容LIS系统、HIS系统等，能与血流变仪联机数据共享；

17、联机通信接口：WAN/LAN网络数据接口连接；

18、条码输入：条码扫描记录病样信息；

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。