6、防褥疮医用床垫 2张

★1.基本要求:适用于有压疮者及压疮评估高风险者，能够预防局部组织因长时间受压而出现压疮。

★2.资质认证:有医疗器械注册证和厂家生产许可证

3 技术和性能参数

3.1材质:床垫海绵双层设计，内芯材质为聚氨酯海绵和记忆棉，正反两面双用设计；

3.2特点:无电源、气源需求；适用于CPR,X-线兼容；

3.3原理 :正面根据人体受力面积不同，采用不同大小方块，能够有效分散压力，方块间隙有利于空气交换流动，保证床垫通风透气减轻压力导致的压疮风险；

3.4设计 :背面三角槽设计，病床调整床头角度时更加贴合床面，翻转后背面也可以使用；

3.5外套

3.5.1外套四面弹力全防水透气，面料仿人体皮肤设计，防水、防污、防血渍，平滑且有张力，能顺应减压垫分散压力与摩擦力。3.5.2 外套有耐水渗透性第三方测试报告。

3.5.3外套有抗菌性能第三方检测报告。

3.5.4外套有耐水洗第三方检测报告，90度水温，120度烘箱烘烤10分钟不缩水、无破裂。

3.5.5外套有织物克重和拉伸性能第三方检测报告，其克重≥270g/m²，四面拉伸性能。

3.5.6外套有透气率第三方检测报告，透气率≥0.06cm³/s/cm2。

3.5.7外套底面为防滑、加厚耐磨材料，减少可能会被床板磨损风险。

3.5.8外套内有白色内层，方便用于稽查，让污渍容易被发现。3.6消毒：外套可拆洗，可以水洗，机洗，可用消毒液浸泡毛巾擦拭消毒，亦可采有紫外线照射或臭氧消毒方式进行清理；

4.配置需求：床垫内芯1个、床垫外套1张

5.安装要求：尺寸：1900mm\*900mm±10%，承重≥220kg；

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。