| 数字胃肠X射线机技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数字胃肠X射线机 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 100 |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 主要用于消化道造影检查，也可进行胸部和腹部透视及全身各部位的DR摄影 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 具备NMPA认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 高压发生器 | ★1、最大功率≥80KW 2、摄影管电压：40kv~125kv， 可调 3、最大摄影管电流：≥800mA，可调 4、透视管电压：40kv~110kv， 可调 5、连续透视管电流：0.5-8mA ▲6、脉冲透视最大管电流≥19mA 7、摄影加载时间范围：最短系统曝光时间：≤1ms，最长系统曝光时间≤10ms |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 球管 | ★1、进口X线球管（提供报关单） 2、球管焦点：大焦点≥1.0mm ，小焦点≥0.6mm 3、焦点功率：大焦点≥100kW ，小焦点≥40kW 4、阳极热容量：≥400KHU 5、阳极速度：≥9700rpm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 多功能诊断床 | 1、床面横向移动范围≥220mm 2、床体起倒范围 +90°～ -15° 3、最大SID≥1500mm 4、点片装置纵向移动≥800mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 平板探测器 | 1、尺寸≥17寸×17寸 2、相素矩阵≥3072×3072 3、相素间距：≤139μm 4、空间分辨率 ≥3.4lp/mm 5、灰阶度 ≥16bit 6、透视最高帧频≥30fps |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 工作站 | 1、品牌计算机，显示器≥19寸 2、主机配备奔腾双核以上处理器，内存≥4G，硬盘≥250G |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 工作站软件 | 1、具备登记、基础设置、采集设置、打印、保存、删除、刻录等功能 2、具备图像测量、标注、缩放等图像处理基本功能 3、具备图像导出功能 ★4、具备自动拼接功能 5、可连接医院pacs系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 硬件 | 主机1套（含球管、高压发生器、平板探测器、多功能诊断床、滤线栅等）、工作站1套（含操作台、工作站电脑、显示器等）（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 软件 | 配套软件1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 质保 | 1、整机免费质保（含所有零部件）≥1年。保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期 2、售后服务承诺：定期派人回访、检修 3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 保修期外维修 | 1、省内具有售后服务网点（提供证明材料） 2、质保期外只收取配件成本费，免人工费 3、提供配件市场报价，并提供折扣率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装要求 | 供应商负责免费接入我院PACS系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 培训要求 | 现场免费培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 配套试剂耗材 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

专家签字：