- 154-12.超声治疗设备 1台

- 1.使用电源：AC220V、50Hz。

- 2.输入功率：≤1000VA。

- 3.输出功率：最大功率200W。可分为50W、100W、150W、200W等多档可选。

- 4.工作频率：≥40MHz±1.5%。

- 5.输出模式：连续波输出、断续波输出、脉冲波输出等。

- ★6.断续输出：输出频率10～200Hz，步进10Hz，误差±10%。

- 7.脉冲输出：脉冲宽度200～1000us，步进50us，误差±10%。

- 8.治疗时间：0～99min可调定时功能

- 9.显示装置：≥7.0寸16位65536色真彩TFT液晶屏，显示治疗参数和设备状态。

- 10.按钮控制：≥7.0寸触摸屏控制。

- 11.操作提示：按键操作提示音、输出提示音。

- 12.输出电极：大、中、小各一对，适合不同治疗部位使用。

- 13.输出导线：特制铜质电缆，绝缘强、耐高温、损耗小，

- 14.场强指示：配置场强指示附件，指示电极板输出功率分布和强弱。

- 15.电流指示：最大量程≥300mA，精度不低于2.5级。

- 16.调谐方式：旋钮式输出回路谐振频率调谐。

- 17.产品样式：落地推车式。

- 18.执行标准：GB 9706.1或GB/T 14710、YY 91086、YY 91087、YY 0505。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。