- 148-1.高速离心机 1台

- 1.用途：主要用于DNA，蛋白等生物活性物质离心分离。

- 2. 主要技术指标

- ★2.1最大转速不小于17000rpm, 最大离心力不小于30000x g

- 2.2高速离心机极短的加 / 减速时间（14 秒/ 15 秒）

- 2.3大型背光液晶显示屏，人性化的操作面板.

- 2.4 5个独立程序按键，可存储50个程序

- ★2.5关盖时自动锁盖，自动识别转子失衡，保护操作人员安全

- 2.6运行结束后，自动开盖功能，保护敏感样品

- 2.7自动识别转子和转子转速，操作更加安全、简便

- 2.8 SOFT功能，缓慢加 / 减速离心，适用于敏感样品的分离

- 2.9单独的瞬时离心按键，方便操作

- 2.10单独的rpm/rcf转换按键

- 2.11离心设定时间为30秒至99分钟，可连续离心

- 2.12转子和附件可高温高压灭菌(121 °C, 20 分钟)，保护操作人员安全。

- 3.基本配置

- 3.1主机	1 套

- 3.2转子48×1.5/2.0 mL，16×5.0 mL，6×50 mL，2×MTP4．

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。