- 141.探头清洗消毒仪 1台

- 1.消毒剂储存箱容量≥15L

- 2.适酶储存箱容量≥2.5L

- 3.酒精储存箱容量≥1L

- 4.排水装置：用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端。

- ★5.水过滤器：设置3级水过滤器，过滤精度分别为1μm、0.45μm和0.2μm；并提供生产厂家证明文件

- 6.每次处理镜子数量≥1条

- 7.全程清洗消毒时间:酸化水:15-17分钟;戊二醛:20-23分钟;邻苯二甲醛:15-17分钟;过氧乙酸:15-17分钟

- 8.消耗水量:每清洗消毒循环水耗量≤35L

- 9.自身消毒功能:可对设备全管道、槽体进行自身消毒；

- 10.空气干燥功能:有

- 11.酒精干燥功能:有

- ★12.100%清洗消毒:采用内灌流+涡流方式对内镜进行清洗消毒；

- 13.消毒剂加热:可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统

- 14.消毒剂自动取样功能:有

- 15.消毒剂添加排放:设备自动对消毒液进行添加和排放

- 16.全封闭消毒:洗消槽采用全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。

- ★17无菌水漂洗：内置0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。

- 18.消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；

- 19.过程数据打印：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件；

- 20.控制系统：控制器所用元器件均为工业级标准，稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用；

- 21.多种通讯接口，支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件（WinCC、组态王、LabView等）互联；

- 22.中文触摸屏显示，采用4.3寸彩色触摸屏显示系统；

- 23.显示屏显示内容:显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片；

- 24.管理员权限设置:产品控制系统设有管理员权限设置，管理员通过权限密码才能进入管理员操作界面，可进行消毒剂自动排放、添加和程序编辑操作，并提供管理员操作界面照片文件；

- 25.玻璃门:采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况；

- 26.门脚踏开关:设有门脚踏开关，机械传动机构，断电情况下可轻松开门；

- 27.产品资质文件:提供二类医疗器械注册证、卫生安全评价报告、提供中国疾病预防控制中心出具的产品与使用消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、酸化水）的消毒效果检测报告；

- 28.专业生产清洗消毒灭菌设备厂家，通过ISO9001认证，ISO13485认证，环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。