- 154-7.循环风空气消毒机 3台

- 主要硬件：主机、电源、遥控器、

- 技术参数：

- 外形：平板壁挂式

- 循环消毒风量：≥1000m3/h

- 紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.75×103μW/cm2

- 消毒功率：≤430W

- 紫外线管寿命：≥5000h

- 紫外线泄漏量：＜5μW/cm2

- 消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3

- 负离子发生量：≥6×106个/cm3

- 额定电压：AC 220V±22V

- 额定频率：50Hz±1Hz

- 噪音：≤55dB(A)

- 消毒后空气中细菌总数：Ⅱ类无菌环境标准

- 适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

- 安全防护分类：I类

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。