- 136.视频喉镜 1台

- 一：主机技术要求

- ★1.采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

- 2.主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

- 3.屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

- ★4.可通过无线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输。

- 5.主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

- 6.主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

- 7.具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学。

- ★8.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动。

- ★9.具有户外/户内环境模式。

- 10.内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

- 11.主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，。

- 12.采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

- 二：硬管手柄 技术规格要求

- 1.采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°，成像能力不低于16万像素。

- 2.硬管直径≤3.8mm，长度≥410mm，可适配4.5mm以上内径的气管导管。

- ★3.硬管采用记忆金属材料，前端部分可任意塑型，具有高度弹性，利于困难气道处理。

- 4.管芯塑型后60°以上受热即可在3秒钟内自动复原。

- 5.配备给氧通道，可在插管的同时给氧。

- 6.具备耐磨、防跌落性能，可浸泡消毒。

- 7.与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

- 可以选配无线传输功能模块，用于无线连接大屏幕显示器，方便医生操作、教学。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后

- 使用。