- 147-3.动态心电记录仪 1套

- 电脑一台，需要配置要求：

- 1.CPU：双核或以上

- 2.内存：2GB或以上

- 3.硬盘：500G

- 4.显示器：分辨率为1920×1080显示器/1600×900的显示器/1440×900的显示器/1366×768的显示器（其他分辨率目前不支持）

- 5.操作软件：Windows7或以上（Windows XP不支持）

- 6.显卡：intel（R）HD Graphics 500以上

动态心电记录仪主要技术参数：

1.主机连续心电监测168小时以上

2.内置陀螺仪（跌倒检测）

3.工作模式：支持动态/静态心电图检测双模式

4.采样频率：≥32000Hz

5.存储频率：250～1000Hz可调，通过记录器参数设置

6.频率特性：0.05～240Hz

7.A/D精度：24位A/D转换精度，通过软件可放大看到高质量的心电图波形。

8.采用多级模板分析技术，提供总模板、二级子模板和心搏三级分析和编辑功能。总模板包含房早、交界性早搏、室早、正常、房性逸搏、交界性逸搏、室性逸搏、伪差、未知等类型，提供模板合并和拆分功能。必须具有伪差自动识别，将伪差与未知心搏分类统计。

9.提供房颤房扑自动分析技术，可准确定位到房颤房扑的起始和结束，提供房早一键变房颤分析技术。

10.具有心率减速力DC和DRs分析功能。

11.具有时间散点图、Lorenz散点图、四象限散点图及差值散点图等多种反向编辑技术。

12.具备任意时间长度的逆向回放窗口，无1小时步长限制。

13.具有分段式单天或多天分析功能，提供单天或多天分析报告。

14.具有网络化功能，提供独立的客户端和服务器软件，网络管理软件与心电图分析软件分开，方便病例管理和分析，实现医院内部或与其他医院远程应用。

15.具备专用移动平台心电应用软件APP,通过与手机、平板连接可实现远程传输、动态+监测双模式。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。