- 154-16.多功能急救床 1台

- 一、每台推车配置要求：

- 1、床主体 （ 背部升降、高低升降、倾斜、床垫）。

- 2、进口油压缸

- 3、输液用挂架。

- 4、边护栏2个（护栏高度300mm）。

- 5、滚轮4个（含中心锁系统；TP单面脚轮，直径200mm）。

- 6、滚轮转化踏板（踩下一侧则4轮同时上锁，踩下另一侧则4轮同时解除）。

- 7、中心轮系统（可以操纵直进行走和解除）。

- 8、转移床垫（采用面料表面防水处理，易于清洗，装有拉链，外部面料可水洗）。

- 9，氧气瓶架安装座。

- 10，氧气瓶支架（可放置4-6L的氧气瓶，也可横向放置）。

- 二、基本功能：

- 1、背部升降0～75°；高低升降560～890mm。

- 2、背部升降系统：背板升降由气动弹簧控制，0～75°，无级操作。

- 3、高低升降系统:  通过手动调节器伸缩的连杆机构。

- 三、基本配置：

- 1、规格：床板长1880mm，床板宽620mm。

- 2、安全工作载荷：≥220Kg

- 3、背部升降系统：采用静音气弹簧控制。

- 4、高低升降系统：采用进口油压缸控制，质量更稳定。

- 5、床板：采用抗倍特材质，强度更高，不变形。

- 6、框架：采用优质钢材制成。

- 7、床栏：PP树脂成型两侧护栏板，高度300mm，患者更安全，也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。

- 8、滚轮：采用中控锁四个直径200mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。

- 9、中控刹车连动杆采用一体化圆管成型，保证更高的强度。

- 10、独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态（踏杆离地高度105mm，通过性更好），克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。

- 11、床体下有一体式托盘，可放置氧气瓶，使用方便，托盘能承重10Kg。

- 配有输液架收藏架，固定收藏输液架。

- 13、床垫：采用面料表面防水处理，易于清洗，装有拉链，外部面料可水洗。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。