- 146-1.婴儿培养箱 1台

- 1.具有箱温和肤温两种温度控制模式；

- 2.具有湿度显示功能和湿度控制功能；

- 3.设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

- 4.独立的超温保护系统；

- 5.独立的风道传感器检测超温及风道堵塞报警；

- 6.婴儿床倾斜角度无级可调功能；

- 7.产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

- 8.水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

- 9.蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

- 10.整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

- 11.前面板具有温度校正功能；

- 12.具有肤温传感器脱落报警提示功能；

- 13.具有数据储存功能；

- 14.具有正门独立锁定装置；

- 15.采用低噪音的无刷直流电机，婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）；

- 16.皮肤温度控制范围：34～37℃；

- 17.箱温控制范围：25～37℃ ；

- 18.箱温和肤温显示温度范围：5～65℃；

- 19.升温时间：≤30min；

- 20.培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃；

- 21.平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃；

- 22.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃；

- 23.温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃；

- 24.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

- 25.湿度显示范围: 0%RH～99%RH，湿度控制范围: 0%RH～90%RH，湿度控制精度：±10%RH；

- 26.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4；

- 27.上黄疸治疗装置：

- 床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2（光源为LED）

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2 （光源为LED）

- 有效表面内的最高胆红素总辐照度： 3.5mW/cm2（光源为LED）

- 28.下黄疸治疗装置：

- 床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

- 有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）

- 29.厂家资质：产品通过国内国际认证的ISO13485、ISO9001、CMD、CE123、TUV；

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。