- 145-2.无线多参数监护仪 1台

- 1、主要由多参数监护主机、显示终端、温度组件、脉搏血氧组件、无创血压组件和心电组件组成。

- 2、工作条件：环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95% 。

- 3、无线功能：设备具有自组网/4G、5G/WiFi等无线传输功能

- 4、具有动态心电、血氧、血压、脉搏、心率、呼吸、体温测量功能。

- 4.1血氧测量范围70%～100%，精度70% ～100% 、±2%；

- 4.2 脉率测量范围30bpm～200bpm，精度±1bpm或±1%；

- 4.3 呼吸率测量范围10rpm～120rpm，精度±2rpm或±2%；

- 4．4 温度测量范围15-45℃，精度在37.0-39.0℃范围内最大允许误差±0.1℃，在其他测量范围最大允许误差±0.2℃；输入阻抗：不小于10MΩ

- 5共模抑制（待确认与mp）：监护仪的共模信号抑制能力分别为诊断≥90dB，监护≥105dB，手术≥105dB 。

- 6具备电外科干扰抑制功能，符合YY 1079-2008中的电外科干扰抑制的标准。

- 7具有≥4.3寸触摸屏，拥有人机交互功能，可将生命体征数据在监护仪/PC中央站/手机多终端上显示

- 8 电池供电：采用锂电池，充电12小时可持续使用50小时以上。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。