- 152-2.一氧化氮检测仪 1台

- 基本配置：检测仪主机1台，电脑1台，安装软件1套，数据线1条，电源插座1个，USB接口2个，空气过滤器1个，连接管1根。

- ★1.测试范围：NO：0ppb－3000ppb；CO：0ppm-250ppm

- 2.检测下限：NO：3 ppb；CO：2ppm

- ★3.准确性（与标准配气的比较）：

- 3.1呼气NO: 当测定值≤50ppb，误差优于±3ppb

- 3.2呼气CO: 当测定值≤20ppm，误差优于±2ppm

- 当测定值＞20ppm，误差＜±10%；

- 4.重复性：相对偏差CV应在10％内；

- 5.稳定性：测量间隔在2小时内的相对漂移即浓度变化率在±10%内

- 6.仪器寿命：5年或50000次检测。

- 7.质量控制

- 7.1.仪器自动监控并提示测试状态（包括吸气、呼气流速、压力与时间）和分析过程，确保采样和分析的准确性与重复性；

- 7.2.仪器可通过标准气、自标定与呼出气三种检验校准方式定期检验校准；

- 7.3.产品生产厂家具有制备标准气的能力并定期免费提供具有配气资质的一氧化氮标准气。

- 7.4.质量认证：ISO13485 质量体系认证。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。