| 尿液分析仪技术参数需求表(科室论证) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 尿液分析仪 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 2 |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 主要用于尿液检测，可检测多个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 具备NMPA认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | 1.检测原理：反射光电比色法； 2.检测项目：10-14项可选，包括潜血（BLD）、白细胞（LEU）、比重（SG）、pH、葡萄糖（GLU）、蛋白质（PRO）、亚硝酸盐（NIT）、酮体（KET）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、抗坏血酸（VC）、微量白蛋白（mALB）、肌酐（CR）、钙离子（Ca） 3.进样方式：试纸条自动感应进样； ★4.检测速度：≥500标本/小时； 5.重复性：CV≤1%； 6.准确度：阳性参考溶液不出现阴性结果，阴性参考溶液不出现阳性结果； 7.稳定性：开机8h内，CV≤1%； 8.具有开机自检功能，具有无尿试纸条、尿试纸条位置不正确等故障提示及异常报警功能； 9.仪器可自动回收尿试纸条； 10.具备原厂质控品 10.触摸显示屏≥5.7寸 11.存储：设备可存储≥9000条测试记录 12.打印：具备内置打印机也可外接输出打印 13. 对所用试纸条进行报价（必须在阳光采购平台内，提供截图并执行最低价）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 硬件 | 主机1套、试纸条1盒（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 软件 | 配套软件1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 质保 | 1、整机免费质保（含所有零部件）≥1年。保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期 2、售后服务承诺：定期派人回访、检修 3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 保修期外维修 | 1、质保期外只收取配件成本费，免人工费 2、提供配件市场报价，并提供折扣率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 培训要求 | 现场免费培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 配套试剂耗材 | 对所用试纸条进行报价（必须在阳光采购平台内，提供截图并执行最低价） |  |  |  |  |  |  |  |