| 牙科种植机技术参数需求表(科室论证) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 牙科种植机（含工具盒） |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 13 |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于口腔科种植牙，配备工具盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | ★具备NMPA认证,同时具备CE或FDA认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | ▲1.泵最大流速≥75L/min 2.可储存程序≥5组 3.程序可编辑 4.具有过载保护及报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 马达 | 1.类型：无碳刷，免维护 ▲2.转速：200-40000rpm 3.光源：采用LED光源 4.噪音：≤60dBA 5.清洗灭菌：马达及连线可高温（93℃）清洗 6. 灭菌：马达及连线可高温高压灭菌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 种植手机 | ▲1.手机种类≥1个，转速比至少包含20:1（减速） 2.最高转速：2000rpm 3.换针方式：按压式 4.清洗：可高温（93℃）清洗 5.灭菌：可高温高压灭菌 6.照明：手机照明（双玻璃导光棒照明设计）或LED照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 工具盒 | 根据我院已确定的国家集采口腔种植耗材品牌，须配备士卓曼和登腾二个品牌的工具盒各一套（包含所有工具） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 硬件 | 主机1台、马达1个、种植手机2个、工具盒2套（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 质保 | 1、整机免费质保（含所有零部件）≥1年。保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期 2、售后服务承诺：定期派人回访、检修 3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 保修期外维修 | 1、质保期外只收取配件成本费，免人工费 2、提供配件市场报价，并提供折扣率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 培训要求 | 现场免费培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 配套试剂耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |