| 离心机技术参数需求表(科室论证) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 台式离心机 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 4 |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 主要用于血液等的离心，具有采血管自动脱盖功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 具备NMPA认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | 1.最高转速≥4000r/min，转速精度≤±10r/min； 2.具有多种步进递增方式； ★3.最大离心管数≥80支(ɸ13×75/100mm) 4.无需更换配件就可以离心ɸ13×75和ɸ13×100mm两种尺寸的真空采血管； 5.定时范围：1s～99min； ★6.具备真空采血管自动脱盖功能。 7.安全性能：具有超速保护、不平衡保护、门锁保护等功能。 8.设备采用交流变频电机，具有快速升、降速功能； 9.噪音≤65dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 硬件 | 主机1台、转子1个（不小于80孔）（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 质保 | 1、整机免费质保（含所有零部件）≥1年。保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期 2、售后服务承诺：定期派人回访、检修 3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 保修期外维修 | 1、质保期外只收取配件成本费，免人工费 2、提供配件市场报价，并提供折扣率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 培训要求 | 现场免费培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 配套试剂耗材 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |