| 负压泵技术参数需求表(科室论证) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 负压泵 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 2 |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于8至10台牙科治疗仪的负压抽吸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 具备NMPA认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | 1.最大真空度≥-16kpa 2.最大抽吸量≥2000L/min 3.分离罐：不锈钢材质 4.可满足8-10台牙科治疗仪用气要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 硬件 | 主机1套（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 质保 | 1、整机免费质保（含所有零部件）≥1年。保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期 2、售后服务承诺：定期派人回访、检修 3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 保修期外维修 | 1、质保期外只收取配件成本费，免人工费 2、提供配件市场报价，并提供折扣率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 培训要求 | 现场免费培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 配套试剂耗材 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |