| 超声刀技术参数需求表(科室论证) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 超声刀 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 4 |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于术中切割与止血，可用于各类腹腔及开放手术 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 具备NMPA认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | 1.工作频率：55.5KHz 2.具备液晶显示屏，有功率大小的档位显示，最大输出功率≥50w 3.主机具有开机自检功能，具有故障提示功能，具有过载保护功能 4.主机具备智能组织感应技术，可根据组织状态变化调整能量输出 5.最大可处理直径5mm血管 6.具备手控和脚控二种方式 7.可免费进行系统升级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 手柄 | 1. 具备2种手柄 2.手柄可兼容其他主流品牌的刀头 3.手柄不限制使用次数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 刀头 | 1. 最大可处理5mm血管 2.刀头可做3600旋转 3.刀头一体化设计，具有≥4个型号可选，须具备剪式刀头 4.刀头可手控或脚控，刀头闭合钳口有声音反馈 5.刀头震动幅度≤100mm 6.刀头工作温度：60℃-100℃，较小的侧向热损伤 ★7.刀头、手柄、主机须为同一品牌 ★8.对所有刀头进行报价（必须为国家集采产品，报价为国家集采报价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 硬件 | 主机1台、手柄2个、刀头1个（规格任选）（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 软件 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 质保 | 1、整机免费质保（含所有零部件）≥1年。保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期 2、售后服务承诺：定期派人回访、检修 3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 保修期外维修 | 1、质保期外只收取配件成本费，免人工费 2、提供配件市场报价，并提供折扣率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 培训要求 | 现场免费培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 配套试剂耗材 | 对所用刀头进行报价（必须为国家集采产品，报价为国家集采报价） |  |  |  |  |  |  |  |