| 阴道镜技术参数需求表(科室论证) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 阴道镜 |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算单价（万元） | 20 |  |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 用于女性外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 具备NMPA认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 整机 | 镜头和工作站同时在国内组合注册，且必须是同一个产品名称通过CFDA认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 主机 | ▲1.像素：≥200万，1080P视频输出 ★2.水平分辨率≥1050TVL 3.最大放大倍数≥30倍 4.最大工作距离：≥300mm 5.光源升温≤4℃ 6.视野范围： φ15mm-φ60mm 7.摄像头可进行采图、冻结、调焦等操作 8.图像失真率≤10% 9.采用可升降结构，镜头高度及角度可调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 工作站 | 1.具备病历编辑、书写功能 2.具备临床常见病历及图谱 3.具备阴道镜血管分布增强显影功能 4.具备高清图像采集与图像处理功能，可对图像进行标记、测量等 5.具备录像及视频回放功能 6.具备打印功能，并提供阴道镜专业术语，打印模板可按照临床需要进行调整 7.具备统计分析功能 8.具备DICOM 3.0网络接口，可连接医院LIS、HIS等网络 9.具备信息导出功能 10.具备脚踏开关图像采集功能 11.电脑：处理器i3以上，内存≥4G，硬盘≥500G，显示器≥21寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 硬件 | 主机1套（含支架、工作站等）、脚踏开关1个、彩色激光打印机1个（标准配置内的其它附件须单列注明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 软件 | 配套阴道镜软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 器械 | 可重复利用宫颈活检钳2把、宫颈骚刮刮匙2把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 质保 | 1、整机免费质保（含所有零部件）≥1年。保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期 2、售后服务承诺：定期派人回访、检修 3、故障响应：供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 保修期外维修 | 1、质保期外只收取配件成本费，免人工费 2、提供配件市场报价，并提供折扣率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 培训要求 | 现场免费培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 配套试剂耗材 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |