附件1

一、技术要求

（一）项目内容

现行肿瘤治疗指南已明确要求通过二代测序技术进行基因检测，但科室目前实验室技术和条件无法满足临床需求，致使大量临床样本流失到第三方或其他医疗机构检测，给我院临床诊疗埋下一定的隐患。因此，为更好的满足临床及患者需求，提高军地服务水平，现拟对实验室进行净化装修，具体包含：

      - 分子病理实验室净化区域设计及装修；

      - 病理专用全钢实验操作台安装；

      - 废水处理系统部分安装；

      - 分子病理实验室净化区域给排水部分设计安装；

      - 分子病理净化区域电气部分设计安装；

      - 分子病理实验室净化区域暖通部部分设计安装。

（二）项目内容清单及技术要求

本项目建筑面积215m2，位于外科楼二楼区域。

| 分子病理实验室净化区域装修部分清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、分子病理实验室净化区域装修及基础设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格/型号/要求 |  | 单位 | 数量 |
| （一）净化区域地面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面自流平 | 1.工作内容：基层清理、地面自流平及吸收性界面处理剂 2. 规格：至少2-3mm |  | ㎡ | 198.7 |
| 2 | 地面找平垫层 | 20mm 厚C20 细石混凝土垫层（随捣随抹平） |  | ㎡ | 198.7 |
| 3 | 同质透心PVC胶地板 | 1.品种：同质透心 PVC 地板 2.材料厚度：≥2mm 3.防火性能：难燃级 4.防滑性能：≥R9 5.导电性能：≤2kv 6.耐磨性能：至少级 7.尺寸稳定性：良好 8.食品药品接触安全级 |  | ㎡ | 198.7 |
| 4 | 同质透心PVC 胶地板踢脚线 | 1.粘结层厚度、材料种类：地板胶粘合剂 2.面层材料品种、规格、颜色：PVC同质透心胶地板（同地面） 3.上墙至少120mm高踢脚线 |  | ㎡ | 28.1 |
| （二）净化区域墙面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手工硫氧镁净化板 | 上下双面为净化钢板，灰白，双面覆膜；中间为硫酸镁芯材（硫酸镁加氧化镁材料复合而成），独特防火 至少A1 级，具有高强度，平整度好，保温隔热，防水防潮，隔音等性能四周0.68-0.72mm 龙骨架封边，厚度50mm |  | ㎡ | 447.8 |
| 2 | 净化专用铝合金外圆柱 | 彩钢板铝合金阳角圆柱，表面喷涂环氧树脂 |  | m | 75.4 |
| 3 | 净化专用铝合金内圆弧 | 彩钢板铝合金内圆弧，表面喷涂环氧树脂 |  | m | 729.4 |
| 4 | U 型铝槽 | 彩钢板铝合金 U 型铝槽，表面喷涂环氧树脂 |  | m | 344.6 |
| 5 | 铝合金厚角铝 | 铝合金阳角圆弧收口，表面喷涂环氧树脂 |  | m | 57.4 |
| 6 | 刮腻子刷无机涂料 | 走廊侧刷无机涂料（一底二面），打磨光滑至少2mm 厚耐水腻子分面抹 |  | ㎡ | 155.3 |
| （三）净化区域吊顶 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手工硫氧镁净化板 | 上下双面为净化钢板，灰白，双面覆膜；中间为硫酸镁芯材（硫酸镁加氧化镁材料复合而成），独特防火A1级，具有高强度，平整度好，保温隔热，防水防潮，隔音等性能四周 0.68-0.72mm 龙骨架封边，厚度 50mm |  | ㎡ | 162.3 |
| 2 | 铝合金T 字型龙骨 | 铝合金，表面喷涂环氧树脂 |  | m | 24 |
| 3 | 铝扣板（含吊顶龙骨） | 600×600×0.8mm 厚 |  | ㎡ | 33.2 |
| 4 | 楼面刮腻子刷涂料 | 刷无机涂料（一底二面），打磨光滑， 2mm厚耐水腻子分面抹 |  | ㎡ | 11.2 |
| （四）净化区域门窗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单 开 气 密 封门 | 1.1000×2150mm（观察窗） 2.详见设计要求 |  | 樘 | 19 |
| 2 | 传递窗 | 600×600×600mm(不锈钢互锁式传递窗（带紫外线灯）) |  | 套 | 6 |
| 3 | 气密封 固 定 玻 璃窗） | 1500×1200mm(8mm 厚钢化玻璃，气密封固定玻璃窗) |  | 扇 | 5 |
| （五）实验台及废水处理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 病理专用全钢实验操作台（含专用水龙头、水盆、洗眼器） | 实验操作台及转角操作台技术要求：尺寸 L（详见房间需求）×750×800 mm 1.基本功能：耐酸碱腐蚀，耐一定高温、、承重能力强，所有柜体采用电解镀锌钢板材质，需要焊接部位全部为满焊 2.台面：采用至少12.7mm厚实验室专用树脂理化板，台面与柜体连接紧密，耐酸碱腐蚀、耐高温、耐污染、不易滋生细菌、易清洁、耐磨、耐冲击、抗弯曲、防潮、抗紫外线； 3.柜体、柜门：采用至少1.2mm厚电解镀锌钢板双层夹心结构，内设加强筋，中间填充蜂窝纸隔音材料，柜门采用双开门型式，柜门内侧配置门扣组及橡胶缓冲垫 4.铰链：采用不锈钢五轴合页 5.滑轨：抽屉导轨采用实验室钢制三节静音滑轨 6.抽屉面板整体采用至少1.0mm厚电解镀锌钢板双层夹心结构，内设加强筋，边缘不割手。 7.层板：采用至少1.2mm厚电解镀锌钢板，内设加强筋。所有带柜门的实验柜均内置活动层板，可自由上下调节高度。 8.底板：采用至少1.2mm 厚电解镀锌钢板，内设加强筋，底板需配置相应加强筋，以增强其受力能力，防止受力变形。 9.喷塑：所有表面经特殊处理后采用环氧树脂静电粉末喷涂，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，整体美观大方且不变形、具备很强抗压强度 |  | m | 37.4 |
|  |  | 三口化验水龙头技术要求：表面耐腐蚀，零部件不出现断裂、卡阻和渗漏现象。 |  |  |  |
|  |  | PP 水盆技术要求： 1.材质：耐腐蚀耐酸碱，稳定性强，具弹性、韧性，不易老化耐划 2.厚度：根据强度要求设计厚度至少为 5mm-8mm 3.附件：高密度 PP 去水；含阻水盖、PP 提笼 |  |  |  |
|  |  | 洗眼器技术要求： 1.主体:加厚铜质 2.洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水防止冲伤眼睛 3.莲蓬头护罩：带有橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害 4.防尘盖: PP 材质, 平常可防尘，使用时自动被水冲开 |  |  |  |
|  |  | 复合紧急冲淋器： 1.主体材料：不锈钢，可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀 2.配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，可利用喷淋系统进行大水量冲洗 3.设备易于单人操作 |  |  |  |
|  |  | 各功能间实验操作台、水盆、水龙头、洗眼器及复合紧急冲淋器等详细配置如下： 1. 试剂准备间（实验操作台长度 4.4m，带水盆、水龙头、洗眼器一套） 2. 样本制备间（实验操作台长度 4.4m，带水盆、水龙头、洗眼器一套） 3. 扩增一区（实验操作台长度 3.55m，带转角操作台、水盆、水龙头、洗眼器一套） 4. 文库扩增区（实验操作台长度 5.25m，带转角操作台、水盆、水龙头、洗眼器一套） 5. 文库检测与质控区（实验操作台长度 5m，带转角操作台、水盆、水龙头、洗眼器一套） 6. 产物分析（实验操作台长度 5.25m，带转角操作台、水盆、水龙头、洗眼器一套） 7. 免疫荧光（实验操作台长度 3.7m，带转角操作台、水盆、水龙头一套）； 8. 细胞培养室（实验操作台长度 1.9m） 9. 无菌室（实验操作台长度 2.45m） 10. 洁净走廊（复合紧急冲淋器一套） |  |  |  |
| 2 | 废水处理系统 | 技术参数： 1.处理量：至少1200L/D/套（一天8h） 2.主要处理污染源：分子病理实验室中排放的废水 3.处理水执行标准：生物类指标满足《医疗机构水污染物排放标准》 4.供电电源：AC220V/50Hz 5.进口电磁隔膜加药计量泵：流量≤10L/H， 冲程流量≤0.93L，功率≤14W，重量≤2.5Kg 6.提升增压泵：流量≤1.5m³/H，杨程≤15m，功率≤0.37W 7.流量计：16-160L/H 8.冲洗控制系统：工作压力 0.15-0.6MPa，进水浊度≤20FTU 9.光辐射照射剂量≥300J/㎡ 10.处理工艺：物化处理 11.设备主要技术要求/标准性能 11.1全自动运行控制，自动液位保护，自动压力控制，无需专人看管 11.2系统处理效果稳定可靠，自动化程度高，设备带有排空处理系统，方便设备的检修 12.控制方式：采用全自动智能控制，一键自动运行，电气原件均采用知名品牌，性能稳定，故障率低保证设备安全稳定的运行 13.工艺特点 13.1 采用多段水质混溶、药剂氧化消毒、微孔多层次吸附、重金属螯合分离、辐射光波段消毒等工艺 13.2水质运行检测要求：可对液位、流量、温度压力进行检测 13.3采用进口电磁隔膜加药计量泵，连续可调，具有数字信号直接控制功能 13.4采用先进的搅拌系统，防止药剂的板结稳定药剂的有效含量 13.5采用数字液位传感器控制增压泵、加药泵的运行和停止，数字液位传感器材耐强酸强碱和有机溶剂腐蚀 13.6采用智能人机控制系统实时监测、控制废水的水质变化、处理流程与污水处理量，实现全天候全自动运行，无需专人值守 14.污水处理系统具有功率小、耗能低、操作方便、运行稳定、故障少、维护成本低、耗材成本低、耗材使用寿命长、按比例自动投药，药品耗量少、无须专人管理 |  | 台 | 1 |
| 二、分子病理实验室净化区域给排水部分清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格/型号/要求 |  | 单位 | 数量 |
| （一）给排水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 薄壁不锈钢管 | 1. 材质：304 薄壁不锈钢 2. 壁厚：0.6mm 3. 规格：DN15 4. PN：1.6MPa |  | m | 40 |
| 2 | 薄壁不锈钢管 | 1. 材质：304 薄壁不锈钢 2. 壁厚：0.6m 3. 规格：DN20 4. PN：1.6MPa |  | m | 20 |
| 3 | 薄壁不锈钢管 | 1. 材质：304 薄壁不锈钢 2. 壁厚：0.8mm 3. 规格：DN25 4. PN：1.6MPa |  | m | 48 |
| 4 | 薄壁不锈钢管 | 1. 材质：304 薄壁不锈钢 2. 壁厚：1.0mm 3. 规格：DN32 4. PN：1.6MPa |  | m | 12 |
| 5 | 薄壁不锈钢管 | 1. 材质：304 薄壁不锈钢 2. 壁厚：1.0mm 3. 规格：DN40 4. PN：1.6MPa |  | m | 20 |
| 6 | 塑料管 UPVC 管 | 1. 材质：塑料排水管 UPVC 2. 规格：DN50 3. PN：1.6MPa |  | m | 90 |
| 7 | 塑料管 UPVC 管 | 1. 材质：塑料排水管 UPVC 2. 规格：DN75 3. 专用胶水粘接 |  | m | 15 |
| 8 | 塑料管 UPVC 管 | 1. 材质：塑料排水管 UPVC 2. 规格：DN100 3. 专用胶水粘接 |  | m | 30 |
| 9 | 截止阀 | 1. 型号、规格：DN15 2. 连接方式：丝扣连接 3. 材质：不锈钢 4. 压力等级 PN=1.6MPa |  | m | 14 |
| 10 | 截止阀 | 1. 型号、规格：DN20 2. 连接方式：丝扣连接 3. 材质：不锈钢 4. 压力等级 PN=1.6MPa |  | m | 2 |
| 11 | 截止阀 | 1. 型号、规格：DN25 2. 连接方式：丝扣连接 3. 材质：不锈钢 4. 压力等级 PN=1.6MPa |  | 个 | 1 |
| 12 | 截止阀 | 1. 型号、规格：DN40 2. 连接方式：丝扣连接 3. 材质：不锈钢 4. 压力等级 PN=1.6MPa |  | 个 | 1 |
| 13 | 橡塑保温防结露套管 | 1. 材质：泡沫橡胶 2. 规格：DN15 3. 厚度：10mm |  | 个 | 20 |
| 14 | 橡塑保温防结露套管 | 1. 材质：泡沫橡胶 2. 规格：DN20 3. 厚度：10mm |  | 个 | 20 |
| 15 | 橡塑保温防结露套管 | 1. 材质：泡沫橡胶 2. 规格：DN25 3. 厚度：10mm |  | m | 20 |
| 16 | 橡塑保温防结露套管 | 1. 材质：泡沫橡胶 2. 规格：DN32 3. 厚度：10mm |  | m | 12 |
| 17 | 橡塑保温防结露套管 | 1. 材质：泡沫橡胶 2. 规格：DN40 3. 厚度：10mm |  | m | 20 |
| 18 | 橡塑保温防结露套管 | 1. 材质：泡沫橡胶 2. 规格：DN50 3. 厚度：10mm |  | m | 60 |
| 19 | 橡塑保温防结露套管 | 1. 材质：泡沫橡胶 2. 规格：DN75 3. 厚度：10mm |  | m | 10 |
| 20 | 橡塑保温防结露套管 | 1. 材质：泡沫橡胶 2. 规格：DN100 3. 厚度：10mm |  | m | 30 |
| 21 | 不锈钢地漏 | 1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN75 3. 技术要求：水封大于 50mm |  | 个 | 2 |
| 22 | 不锈钢拖把池 | 1.材质：不锈钢 2.规格：500×500×500mm 3.主要配件：存水弯，水龙头 |  | 套 | 1 |
| 23 | 不锈钢柜式洗手盆 | 1.材质：不锈钢 2.规格：500×500×500mm 3.主要配件：存水弯，水龙头，翻板式不锈钢下水器 |  | 套 | 6 |
| 三、分子病理实验室净化区域电气部分清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格 |  | 单位 | 数量 |
| （一）供电照明 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双电源总配电箱2AP | 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图，Pn=43kW。 |  | 台 | 1 |
| 2 | 双电源总配电箱2APK | 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图，Pn=152.5kW。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 分配电箱2KX1 | 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图，Pn=4.5kW。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 分配电箱2KX2 | 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图，Pn=4.5kW。 |  | 台 | 1 |
| 5 | 分配电箱2PF | 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图，Pn=0.55kW。 |  | 台 | 1 |
| 6 | 洁净密封灯盘 | 规格：40W，1200×300mm LED光源，光通量3800lm，色温5300K，显色指数80，吸顶安装。 |  | 套 | 18 |
| 7 | 洁净密封灯盘 | 规格：20W，600×300mm LED光源,光通量1800lm，色温5300K，显色指数80，吸顶安装。 |  | 套 | 3 |
| 8 | 洁净密封灯盘 | 规格：40W，600×600mm LED光源,光通量3650lm，色温5300K，显色指数80，嵌入式安装。 |  | 套 | 4 |
| 9 | 洁净筒灯 | 规格：12W，LED光源，光通量1000lm，色温5300K，显色指数80，嵌入式安装。 |  | 套 | 10 |
| 10 | 紫外线灯 | 规格：40W，含不锈钢支架。 |  | 套 | 4 |
| 11 | 紫外线灯 | 规格：20W，含不锈钢支架。 |  | 套 | 19 |
| 12 | 应急组件 | 应急时间90分钟 |  | 套 | 10 |
| 13 | 带防水面盖延时断电开关 | 规格：10A/250V，0秒~99分任意调节，带液晶显示，大功率2KW，可手工+自动。 |  | 套 | 9 |
| 14 | 单联单控跷板开关 | 规格：10A/250V |  | 套 | 5 |
| 15 | 双联单控跷板开关 | 规格：10A/250V |  | 套 | 7 |
| 16 | 单联双控跷板开关 | 规格：10A/250V |  | 套 | 12 |
| 17 | 双联双控跷板开关 | 规格：10A/250V |  | 套 | 4 |
| 18 | 安全型五孔插座 | 规格：10A/250V |  | 套 | 66 |
| 19 | 安全型五孔插座(门禁主机) | 规格：10A/250V |  | 套 | 7 |
| 20 | 安全型五孔插座(传递窗) | 规格：10A/250V |  | 套 | 4 |
| 21 | 安全型五孔防水插座 | 规格：10A/250V |  | 套 | 2 |
| 22 | 安全型五孔防水插座（感应龙头） | 规格：10A/250V |  | 套 | 13 |
| 23 | 安全型五孔插座(电子互锁) | 规格：10A/250V |  | 套 | 6 |
| 24 | 安全型三孔插座 | 规格：16A/250V |  | 套 | 1 |
| 25 | 无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘聚烯护套电力电缆 | 规格：WDZA-YJY-3×120+2×70mm2 |  | m | 35 |
| 26 | 无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘聚烯护套电力电缆 | 规格：WDZA-YJY-4×95+1×50mm2 |  | m | 12 |
| 27 | 无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘聚烯护套电力电缆 | 规格：WDZA-YJY-4×35+1×16 mm2 |  | m | 60 |
| 28 | 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘聚烯护套电力电缆 | 规格：WDZA-YJY-4×16 mm2 |  | m | 12 |
| 29 | 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘聚烯护套电力电缆 | 规格：WDZA-YJY-5×10 mm2 |  | m | 36 |
| 30 | 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘聚烯护套电力电缆 | 规格：WDZA-YJY-4×6 mm2 |  | m | 100 |
| 31 | 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘聚烯护套电力电缆 | 规格：WDZA-YJY-4×4 mm2 |  | m | 25 |
| 32 | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚烯烃绝缘电线 | 规格：WDZB-BYJ-500-6 mm2 |  | m | 250 |
| 33 | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚烯烃绝缘电线 | 规格：WDZB-BYJ-500-4 mm2 |  | m | 3282 |
| 34 | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚烯烃绝缘电线 | 规格：WDZB-BYJ-500-2.5 mm2 |  | m | 3057 |
| 35 | 低烟无卤双绞交联软芯屏蔽控制电缆 | 规格：WDZ-RYJSP-2×1.0 mm2 |  | m | 500 |
| 36 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘护套软电缆 | 规格：WDZ-RYY-2×1.0 mm2 |  | m | 500 |
| 37 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘屏蔽护套软电缆 | 规格：WDZ-RYYP-2×1.0 mm2 |  | m | 500 |
| 38 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘屏蔽护套软电缆 | 规格：WDZ-RYYP-3×1.0 mm2 |  | m | 300 |
| 39 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘屏蔽护套软电缆 | 规格：WDZ-RYYP-4×1.0 mm2 |  | m | 500 |
| 40 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘护套软电缆 | 规格：WDZ-RYY-5×1.0 mm2 |  | m | 100 |
| 41 | 镀锌线管 | 规格：JDG20-1.6mm |  | m | 250 |
| 42 | 镀锌线管 | 规格：JDG25-1.6mm |  | m | 200 |
| 43 | 金属线槽 | 规格：MR：300×100-1.5mm |  | m | 45 |
| 44 | 金属线槽 | 规格：MR：200×100-1.2mm |  | m | 30 |
| 45 | 金属线槽 | 规格：MR：100×100-1.0mm |  | m | 12 |
| 46 | 线槽支架 | 角铁、吊杆、拉爆 |  | t | 0.13 |
| 47 | 辅助材料 | 防锈漆、螺丝、角码、垫片、其他安装辅材 |  | 项 | 1 |
| （二）弱电智能化 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁一体机 | 支持人脸、刷卡两种开门方式 |  | 台 | 7 |
| 2 | 单联单控大翘板开关 | 用作电源开关 |  | 个 | 7 |
| （二）电话、网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口电话插座 | 含单口面板和六类模块 |  | 个 | 2 |
| 2 | 单口网络插座 | 含单口面板和六类模块 |  | 个 | 7 |
| 3 | 电话网络插座 | 含双口面板和六类模块 |  | 个 | 9 |
| 4 | 内网外网双口插座 | 含双口面板和六类模块 |  | 个 | 2 |
| （三）电子互锁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子控制器 | 1.当有一扇门打开10秒钟后仍未关闭，则蜂鸣器会发出提示音； 2.当有一扇门打开时间过长（超过1分钟后）另外的门则会自动开锁，警告必须把门关上； 3.在停电状况下，各门的电控锁会自动打开，以确保安全； 4.手感应自动门。 |  | 套 | 6 |
| （四）电视监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机 | 高清网络摄像头，像素≥200万 |  | 台 | 5 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 8路，2位盘 |  | 台 | 1 |
| 3 | 液晶监视器 | 29寸 |  | 台 | 1 |
| 4 | POE供电网络交换机 | 16口 |  | 台 | 1 |
| 5 | 弱电机柜 | 24U |  | 台 | 1 |
| （五）布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 规格：UTP-CAT6 |  | m | 1752 |
| 2 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘护套软电缆 | 规格：WDZ-RYY-2×1.0mm2 |  | m | 350 |
| 3 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘护套软电缆 | 规格：WDZ-RYY-4×1.0 mm2 |  | m | 350 |
| 4 | 镀锌线管 | 规格：JDG20-1.6mm |  | m | 236 |
| 5 | 镀锌线管 | 规格：JDG25-1.6mm |  | m | 185 |
| 6 | 金属线槽 | 规格：150×100-1.2mm |  | m | 44 |
| 7 | 金属线槽 | 规格：100×100-1.2mm |  | m | 12 |
| 8 | 线槽支架 | 角铁、吊杆、拉爆 |  | t | 0.12 |
| 9 | 辅助材料 | 防锈漆、螺丝、角码、垫片、其他安装辅材 |  | 项 | 1 |
| 10 | 电缆链路系统测试 | 弱电系统测试 |  | 项 | 1 |
| 四、分子病理净化区域暖通项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备/材料名称 | 型号/规格/配置 |  | 单位 | 工程量 |
| （一）空调风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全新风直膨组合式净化空调机组（医疗专用） | 1.外机制冷量：≥70kw 2.外机制热量：≥76kw 3.内机电加热功率：≥20kw 4.电极加湿量：85kg 5.风机电机功率：5.5kw 6.内机送风量：≥7000m³/h 7.机外余压：700Pa 8.室内机尺寸（mm）至少约2800×1300×2300(长×宽×高) 9.室外机尺寸（mm）至少约992×845×1840（长×宽×高） |  | 台 | 1 |
| 2 | 分体空调 | 2HP，冷暖型，制冷量5.0KW，含配套室外机 |  | 台 | 1 |
| 3 | 超静音排风机（洁净专用） | 风量：200 m³/h，余压：105Pa，噪音值≤37dB，电源：220V/1/50Hz |  | 台 | 1 |
| 4 | 超静音排风机（洁净专用） | 风量：500 m³/h，余压：700Pa，噪音值≤51dB，电源：380V/3/50Hz |  | 台 | 1 |
| 5 | 超静音排风机（洁净专用） | 风量：1000 m³/h，余压：700Pa，噪音值≤55dB，电源：380V/3/50Hz |  | 台 | 1 |
| 6 | 超静音排风机（洁净专用） | 风量：5300 m³/h，余压：700Pa，噪音值≤55dB，电源：380V/3/50Hz |  | 台 | 1 |
| 7 | 活性炭过滤箱 | 处理风量：≥500 m³/h，接管尺寸ø300mm，设计阻力≤100Pa |  | 个 | 1 |
| 8 | 亚高效送风口 | 至少600×600mm，铝合金喷塑，可拆卸 |  | 个 | 8 |
| 9 | 亚高效过滤器 | 至少475×475×66mm，E11亚高效过滤网 |  | 个 | 8 |
| 10 | 亚高效送风口 | 至少430×430mm，铝合金喷塑，可拆卸 |  | 个 | 12 |
| 11 | 亚高效过滤器 | 至少305×305×66mm，E11亚高效过滤网 |  | 个 | 12 |
| 12 | 高效下排风口 | 至少395×345mm，铝合金喷塑，可拆卸 |  | 个 | 11 |
| 13 | 高效过滤网 | 至少325×289×97mm，H13高效过滤网 |  | 个 | 11 |
| 14 | 高效下排风口 | 至少795×345mm，铝合金喷塑，可拆卸 |  | 个 | 5 |
| 15 | 高效过滤网 | 至少700×289×97mm，H13高效过滤网 |  | 个 | 5 |
| 16 | 高效上排风口 | 至少430×430mm，铝合金喷塑，可拆卸 |  | 个 | 3 |
| 17 | 高效过滤网 | 至少305×305×97mm，H13高效过滤网 |  | 个 | 3 |
| 18 | 不锈钢排气罩 | 罩口尺寸：至少300×300mm，整体不锈钢结构 |  | 个 | 2 |
| 19 | 新风防雨百叶风口 | 至少1500×1000mm，铝合金喷塑，含可拆型防虫网 |  | 个 | 1 |
| 20 | 排风防雨百叶风口 | 至少1800×800mm，铝合金喷塑，含可拆型防虫网 |  | 个 | 1 |
| 21 | 手动风量调节阀 | 至少200×120mm，碳钢材质 |  | 个 | 7 |
| 22 | 手动风量调节阀 | 至少200×160mm，碳钢材质 |  | 个 | 1 |
| 23 | 手动风量调节阀 | 至少200×200mm，碳钢材质 |  | 个 | 18 |
| 24 | 手动风量调节阀 | 至少320×200mm，碳钢材质 |  | 个 | 11 |
| 25 | 手动风量调节阀 | 至少320×250mm，碳钢材质 |  | 个 | 1 |
| 26 | 手动风量调节阀 | 至少400×250mm，碳钢材质 |  | 个 | 1 |
| 27 | 手动风量调节阀 | ø250mm，不锈钢材质 |  | 个 | 1 |
| 28 | 风管止回阀 | 至少200×200mm，碳钢材质 |  | 个 | 1 |
| 29 | 风管止回阀 | ø250mm，不锈钢材质 |  | 个 | 1 |
| 30 | 风管止回阀 | 至少320×250mm，碳钢材质 |  | 个 | 1 |
| 31 | 风管止回阀 | 至少630×500mm，碳钢材质 |  | 个 | 1 |
| 32 | 电动密闭调节阀 | 至少1000×500mm，控制电源：220V/50Hz |  | 个 | 1 |
| 33 | 电动密闭调节阀 | 至少320×200mm，控制电源：220V/50Hz |  | 个 | 1 |
| 34 | 电动密闭调节阀 | ø250mm，控制电源：220V/50Hz |  | 个 | 1 |
| 35 | 风管消声弯头（洁净专用） | 630×500mm双层微穿孔 |  | 个 | 1 |
| 36 | 洁净镀锌风管 | 厚度δ=0.6mm，镀锌层厚度≥100g/㎡，角铁法兰连接 |  | ㎡ | 53.3 |
| 37 | 洁净镀锌风管 | 厚度δ=0.75mm，镀锌层厚度≥100g/㎡，角铁法兰连接 |  | ㎡ | 187.2 |
| 38 | 洁净镀锌风管 | 厚度δ=1.0mm，镀锌层厚度≥100g/㎡，角铁法兰连接 |  | ㎡ | 2.6 |
| 39 | 橡塑难燃性保温棉 | 难燃B1级，厚度32mm |  | 立方 | 8.6 |
| 40 | 管道支吊架及法兰 | 角钢、圆钢等 |  | t | 1 |
| 41 | 风系统安装辅材 | 螺丝、切隔片、拉钉、铆钉、顶爆、拉爆等 |  | 项 | 1 |
| （二）空调水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 加湿器 | 电极式，加湿量85kg/h |  | 套 | 1 |
| 2 | 冷媒紫铜管及橡塑保温 | φ6.35（δ=0.8mm），带B1级橡塑保温厚δ=50mm，外包铝箔扎带 |  | m | 12 |
| 3 | 冷媒紫铜管及橡塑保温 | φ12.7（δ=0.8mm），带B1级橡塑保温厚δ=50mm，外包铝箔扎带 |  | m | 33.6 |
| 4 | 冷媒紫铜管及橡塑保温 | φ28.58（δ=1.2mm），带B1级橡塑保温厚δ=50mm，外包铝箔扎带 |  | m | 21.6 |
| 5 | PVC水管（冷凝水管） | DN20，含B1级δ=50mm橡塑保温棉 |  | m | 1 |
| 6 | 镀锌水管（冷凝水管） | DN32，壁厚4.0mm，含B1级δ=50mm橡塑保温棉 |  | m | 9 |
| 7 | 镀锌水管（加湿水管） | DN20，壁厚4.0mm含，B1级δ=50mm橡塑保温棉 |  | m | 5 |
| 8 | 铜闸阀 | DN20，铜质，内丝 |  | 个 | 1 |
| 9 | Y型过滤器 | DN20，铜质，螺纹连接 |  | 个 | 1 |
| 10 | U型存水弯 | 镀锌钢管材质，DN32 |  | 套 | 1 |
| 11 | 管道支吊架及法兰 | 角钢、圆钢等 |  | t | 0.1 |
| 12 | 水系统安装辅材 | 螺丝、切隔片、拉钉、铆钉、顶爆、拉爆等 |  | 批 | 1 |
| （三）空调自控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 循环机组自动控制系统 | 1.含强弱电一体化组合式控制柜； 2.采用PLC多功能控制器、压差开关； 3.压差传感器对系统的风量及温度进行控制； 4.实现室内控制与机房控制同步功能； 5.实现系统故障与过滤器堵塞报警功能 |  | 套 | 1 |
| 2 | 液晶触摸屏 | 温湿度控制、启停控制、机组故障报警等，≥27寸 |  | 套 | 1 |
| 3 | 室内压差传感器（数显） | 1.测量部件：热电式敏感元件 2.工作电压 AC 24 V 或者 DC 13.5-33 V 3.输出信号 DC 0-10 V 4.功率消耗：0.5VA 5.测量范围 ±50Pa，0-1 kPa 6.测量精度，测量范围2±3%FS kPa |  | 套 | 12 |
| 4 | 信号线 | WDZ-BYJ（R）2×1.0mm2，软芯线 |  | m | 600 |
| 5 | 信号线 | WDZ-BYJ（R）3×1.0mm2，软芯线 |  | m | 300 |
| 6 | 信号线 | WDZ-RYYP 2×1.0mm2 ，屏蔽线 |  | m | 600 |
| 7 | 信号线 | WDZ-RYYP 3×1.0mm2，屏蔽线 |  | m | 300 |
| 8 | 信号线 | WDZ-RYJSP 3×1.0mm2，屏蔽线 |  | m | 300 |
| 9 | 信号线 | UTP CAT6 |  | m | 300 |
| 10 | 镀锌线管 | JDG-20mm |  | m | 900 |
| 11 | 镀锌线槽 | 100×50mm |  | m | 50 |
| 12 | 自控系统安装辅材 | 螺丝、切隔片、拉钉、铆钉、顶爆、拉爆等 |  | 批 | 1 |
| 总价预计 |  | 160万元 |  |  |  |
| 注：①该项目预算包含净化区域内拆除、垃圾清运、所有电缆、上下水、暖通、消防等设施。 |  |  |  |  |  |
| ②该项目预算包含后期实验室设计和施工相关所有费用。 |  |  |  |  |  |

（三）实施方案

1.分子病理实验室净化区域设计及装修

（1）净化区域设计：按PCR实验室建设要求，对现有面积进行合理空间划分，主要区域有：办公室、FISH实验室、细胞培养室、试剂准备区、样本制备区、扩增一区、文库扩增区、文库检测与质控区、产物分析区、PCR机房和高压灭菌室。

（2）现有建筑物的拆除：按设计要求，需对剪力墙以外的墙体、地板，吊顶进行拆除，对空调管道、上下水、弱电、网络等部分按设计要求进行重新铺设和改装。

（3）净化区域装修：地面采用自流找平处理后用细石混凝土垫层抹平后，用地板胶粘合剂将PVC胶地板与地面和踢脚线进行粘合；墙面用硫氧镁净化板对实验室空间区域进行分隔，房间内外连接处采用铝合金材料进行连接；吊顶用铝合金T字型龙骨和硫氧镁净化板进行吊顶安装；门窗按实验等级要求进行不同区域的门窗安装。

2.病理专用全钢实验操作台及安装

实施方案：依据各实验区实际面积进行实验台面，柜体的打造，尺寸约为（具体以房间实际长度为准）L×750×800mm；每间配备水龙头，水盆和洗眼器，具体分布如下：试剂准备间（实验操作台长度4.4米，带水盆、水龙头、洗眼器一套），样本制备间（实验操作台长度4.4米，带水盆、水龙头、洗眼器一套），扩增一区（实验操作台长度3.55米，带转角操作台、水盆、水龙头、洗眼器一套），文库扩增区（实验操作台长度5.25米，带转角操作台、水盆、水龙头、洗眼器一套），文库检测与质控区（实验操作台长度5米，带转角操作台、水盆、水龙头、洗眼器一套），产物分析区（实验操作台长度5.25米，带转角操作台、水盆、水龙头、洗眼器一套），免疫荧光室（实验操作台长度3.7米，带转角操作台、水盆、水龙头一套），细胞培养室（实验操作台长度1.9米），无菌室（实验操作台长度2.45米），洁净走廊（复合紧急冲淋器一套）。

3.废水处理系统部分及安装

实施方案：依照前期设计要求，需在一楼安装废水处理系统，前期排水管线设计及铺设时应将所有实验区废水汇入一条主管道流入废水处理系统，由废水处理系统处理后方可排入大楼主下水管。

4.分子病理实验室净化区域给排水部分设计及安装

实施方案：设计—根据各区域所需上下水管数量进行合理分布设计；施工—待原有地面拆除结束后，进行上下水管道铺设，每间房设置主控开关，实验废水与生活废水需排入不同下水管道，生活废水直接排入大楼主下水管道，实验废水需排入连接废水处理系统的专用下水管；验收—对上水管道进行打压实验，所有区域无明显漏水为合格；对下水管道进行通水实验，以通水通畅与否进行评价。

5.分子病理净化区域电气部分设计及安装

实施方案：设计—根据各区域实际设备的用电需求设计相应用电线路；实施—由于实验区，生活区和空调机房所需负荷不同，需进行分别设计回路以满足实际要求；验收—对各区域进行电压检测，并有相应的保护开关保障用电安全。

6.分子病理实验室净化区域暖通部部分设计及安装

实施方案：设计—由于实验区域空调系统属于独立区域，不与中央空调联通，设计时应考虑中央空调管线的走向以满足大楼其余地区需求，并针对不同区域净化程度要求进行设计；实施—针对不同区域如细胞培养室、PCR实验区域以及办公室等不同区域，都应进行合理划分并进行相应管道的安装，验收—针对不同区域洁净度要求，对各房间空气质量进行检测，主要内容有房间温度、湿度以及洁净度进行检测，满足要求即为合格。

（四）实施人员要求

1.项目经理要求：具备安全员B证及二级建造师证书（建筑专业），具有5年以上相关施工管理经历。

2.施工人员要求：需为考核合格或具有5年以上从事土建、净化空调、自动控制及电气、工艺管道、特种装修装饰等工种的专业技术工人。

（五）其他实施要求

1.此项目为交钥匙工程（含分子病理实验室净化区域整体、拆除、垃圾清运、设计、装修、安装、调试、给排水建设、电气建设、暖通建设、网络接口等费用）。招标人提供的分子病理实验室净化区域所有尺寸数据均为参考数据。如现有的土建条件无法满足投标人装饰装修验收的需要，投标人应承诺自行承担改造费用。

2.中标人在实际施工时，土建设计参数以现场实际尺寸为准。中标人应在货物抵运现场7日前，向招标人提供设计、安装、调试及试运行的具体进度计划表和施工作业措施计划。

3.投标供应商中标后，应当提供不少于3份“净化区域地板材料、净化区域墙面和吊顶材料、净化区域门窗材料、实验室操作台台面、柜体（柜门）材料、给排水系统的不锈钢钢管和地漏材料、电气部分所用的插座、电线和电缆”等产品样品，需求部门可根据需要改善产品外观。

4.货到招标人工地现场直至验收合格交付使用期间，中标人应负责设备及配件的保管及施工中一切安全问题。

5.中标单位需支付连接院内LIS、PACS 等信息系统费用，保证相关设备的联网操作需求。

- 供应商一般资格要求

1.供应商具体要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书满足招标文件要求 | 企业法人应当提供“统一社会信用代码营业执照”，未换证的应当提供“营业执照、税务登记证和组织机构代码证”；事业单位应当提供“统一社会信用代码法人登记书”，未换证的应当提供“事业法人登记证书和组织机构代码证”；军队单位不作要求。投标供应商在资格证明文件中如有两个以上名称的，应当提供市场监管部门出具的其为同一单位书面证明材料；军队单位或事业单位，可以提供其上级主管部门出具的书面证明材料。 |
| 2 | 法定代表人资格证明书 | - |
| 3 | 法定代表人授权书（含授权代表在投标前4个月内（不含投标当月）连续3个月由投标供应商缴纳社保证明材料） | - |
| 4 | 至申领招标文件截止时间，供应商成立时间不少于3年 | 国有企业、事业单位、军队单位除外 |
| 5 | 供应商承诺声明 | 承诺声明应当包含：供应商诚信承诺、保密承诺、诚信责任保证金承诺、未被列入违法失信名单承诺、关联关系企业不参与采购活动承诺、前3年没有重大违法记录的书面声明、没有发生过重大质量安全事故的书面声明、非外资独资企业或控股企业的书面声明、具备履约专业能力的书面声明。 |
| 6 | 投标供应商近一年内（投标截止时间前）任意6个月纳税证明材料 | 根据税务部门出具的完税凭证或纳税的银行转账汇款单、对账单等判定，证明材料应当显示税种和缴纳所属时期（认定税种不包括个人所得税）；军队单位不作要求；如依法免税或不需要纳税的，提供相应证明材料。 |
| 7 | 投标供应商近一年内（投标截止时间前）任意6个月缴纳社会保障金证明材料 | 根据银行转账汇款单或社保（税务）部门出具的缴纳社会保障金的凭证判定，证明材料应当显示险种和缴纳所属时期；不需要缴纳社会保障金的投标供应商，应当提供相关证明材料或书面声明。代缴社保证明材料不予认可。 |
| 8 | 投标供应商提供会计师事务所出具的近3年审计报告 | 审计报告应当包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表（无所有者权益表的提供书面说明）、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章，2个注册会计师的签字和盖章。军队单位、事业单位无法提供审计报告的，可由上级管理部门批复的决算或内部会计报表代替。军队单位、事业单位和国有企业成立不足3年的，按实际年限提供。 |
| 9 | 投标保证金满足招标文件要求 | 根据投标截止后投标文件中投标保证金缴纳证明材料情况判定 |

2.供应商特殊资格要求：

（1）根据《建筑业企业资质标准》，从事建筑装修装饰工程专业承包具备二级或以上资质，可承担单项合同额2000万元以下的建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工，此次分子病理实验室净化区域的装修涉及实验室墙面，地面的装饰装修及后续相应给排水，弱电，网络及空调系统的配套施工，符合建筑装修装饰工程专业二级资质要求。

（2）根据《建筑业企业资质标准》，建筑机电安装工程专业承包三级资质，可承担单项合同额1000万元以下的各类建筑工程项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢结构件的制作、安装，我院涉及空调设施设备线路维修及冷凝水管维修、改造，项目托管金额在1000万元以下，符合建筑机电安装工程专业承包三级资质要求。

（3）取得建筑施工资质证书的企业，必须申请安全生产许可证，故该项目要求投标人具有安全生产许可证。

（4）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二章第十八条规定“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该此项目的其他采购活动”要求，此次参与实验室前期设计的浙江恒欣设计集团股份有限公司及与之相关联的公司将不得参与此项目的后续投标工作。

3.违约责任：

（1）乙方未经甲方、需求方同意而延期交货时，应向甲方偿付违约金，违约金每天按违约货物金额的5‰计算，违约金最高限额为违约总金额的5%。如果达到违约金最高限额时仍不能交货，或交货时间影响需求方任务实施，甲方及需求方可以终止合同，而由此给甲方、需求方造成的实际损失，乙方应给予足额赔偿。

（2）乙方未按合同约定履行服务义务或产品技术性能指标不达标而给使用单位造成损失的，乙方要按损失金额予以赔偿。

### （3）甲方有义务协助需求方按约定及时足额支付货款，未按约定及时足额支付货款时，每迟付一天按违约金额1‰向乙方偿付违约金，违约金最高限额为违约总金额的5%。

### （4）国家、军队政策变动原因或部队单位撤销、调动、换防、战备以及执行紧急任务等不可抗原因致使合同无法履行的，甲方有权解除合同并免除承担一切违约责任。

4.争议处理：合同履行过程中，发生争议时，按照下列方式解决：

（1）甲方和乙方协商解决。

（2）协商不一致的，甲方或者乙方应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。诉讼费由承担责任的一方承担。在诉讼期间，除正在诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

（十五）保密和专利权要求：

投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

三、经济要求

（一）交货时间、地点及期限

交货期限：自合同签订之日起90日内完成供货及安装工程并通过验收。

交货地点：医院发运接收单指定地点。

交货方式：由中标方负责运送至甲方指定地点（货到招标方工地现场直至验收合格交付使用期间，中标方应负责设备及配件的保管及施工中的一切安全问题）。

（二）专利权和保密要求

报价方应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价方不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

（三）付款及结算方式

中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。

本项目不付预付款，合同签订后，待整体项目施工完成，验收合格后，付至合同总价的95%，剩余5%作为质保金，待质保期（贰年）满后15个工作日一次性无息付清。

（四）履约保证金

履约保证金是对合同履行的担保。签订合同前，成交供应商向医院缴纳成交合同金额5%的履约保证金。不按合同条款履行的，履约保证金将被没收，因此造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。履约保证金在合同履行完毕并无异议后，将全额无息退还。

（五）验收要求

1.设计验收标准：

（1）实验室布局分区合理，符合ISO15189评审要求；

（2）各工作区空气和人员流向按照《医疗机构临床基因扩增检验实验室工作导则》的要求施工；

（3）各房间温度和湿度调节、给排水、电气供应、实验室安防等正常；

（4）缓冲间门和窗需要有互锁结构，保证各区域环境以及外部环境的隔离效果；人流在通过实验室走廊和缓冲区域的时候能够正常进出各个功能间。

2.严格按图纸施工，施工质量符合ISO15189实验室建设要求。

3.材料安全：使用材料应达到参数要求，即国家及相关部门认可标准，具备环保，耐酸碱腐蚀，抗压性高等特性。

4.验收整改措施：若第一次验收未通过，需在30天内整改完成；若二次验收不通过，勒令施工方30天内整改完成并赔偿合同价的1%以上至2%罚款，并进行诚信登记。

5.维护保养：施工完毕后，负责实验室维护保养和维修。

（六）售后服务

1.提供2年免费质量保修期，保修期内设备（包括空调系统、废水处理系统、水电、网络、墙面、地面、门窗等）出现任何问题必须2小时内响应，24小时内到场予以解决，若规定时间内无法排除故障，乙方须提供备用机。

2.免费提供技术培训，包括交装培训、安装服务、试运行指导服务；根据客户要求进行设备安装，安装完毕后提供详细的中文技术文档，同时提供跟产培训。

3.质量保证期：自货物验收合格之日起，提供2年的免费质量保修期（以技术参数中的质保期要求为准）。超出质量保修期后维修、保养等服务以及零配件更换，只收取成本费用。

4.质保期内出现的任何由中标单位设计或设备缺陷引起的故障，中标单位应立即修改方案并在24小时内予以解决，所发生的费用由中标单位承担。对提供的货物在质量保修期内，因货物质量而导致的缺陷，免费提供包修、包换、包退（“三包”）服务；超过质量保修期的维修、保养等服务以及零（部）件更换，只收取成本费用。

5.质保期内发生故障出现质量问题，必须无偿更换。质保期满后，招标方有权自由选择维修单位，如委托给中标人，中标人不得借故推诿，且维修费须优于市场价格。

6.提供的产品要采用国家或行业规定的标准进行包装，每件包装箱内附一份详细装箱清单和质量检验合格证，并提供产品合格证书、出厂检测报告、中文操作使用说明书及维修手册，以及其他的详细技术资料、标配随装工具和备件、维修线路图等。

7.提供终生维护保障。在质保期内因设备自身设计、制造缺陷造成的各种故障，必须进行免费技术服务、维修或更换。在质保期后，继续提供技术支持服务和系统软件升级换代，备件和服务的价格不超过本次报价价格，终身维护保障。

8.提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。接到故障报修后，2小时内响应，24小时内到达现场排除故障。在规定时间内仍无法排除故障的，报价方须提供备用机。维保点检修人员不能排除故障时，中标方应负责通知生产厂家在24小时内派技术人员到现场解决故障，其费用由中标方自行承担。

(七)物资编目编码、打码贴签要求

1.乙方应当配合甲方完成合同内采购物资的编目编码工作，按照统一要求，提供物资相关数据信息，配合甲方做好编目数据采集工作。涉密信息应当按照国家、军队安全保密有关规定进行处理，确保不发生失泄密问题。

（1）乙方可通过军队采购网互联网网站（www.plap.mil.cn）或“通用物资编目数据平台”（www.ngcode.cn/catalog），下载安装编目用户终端软件。按要求录入采购物资数据，导入技术规范、产品说明书、图片等便于物资识别的电子文件资料，生成编目申请数据包，提交甲方或承担军队资产编目编码职能的单位。

（2）乙方应当配合甲方或承担军队资产编目编码职能的单位，补充完善编目数据。

（3）乙方通过甲方接收赋码后的编目数据包，导入编目用户终端软件，获取品种码，正确填入合同文本，用于打码贴签、验收结算等。

（4）甲方有单件管理需要的，乙方应当依据规则或示例程序自行生成单件码。

2.乙方应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。

（1）物资标识标签格式、张挂位置、材质、码制等内容，应当符合军队有关要求。

（2）物资标识标签上的品种码应当与合同物资明细表中的品种码完全一致。

3.物资编目数据填报和打码贴签情况，列入出厂验收、接收验收项目；编目数据、标识标签不符合规范要求的，验收不予通过，不得进入物资储存单位。乙方应当在7日内完成整改，重新协调甲方组织验收。