## 全自动纯水机1000L
技术参数
项目名称 | 全自动医用纯水机
预算单价（万元） | 12
技术参数表
序号 | 技术和性能参数名称 | 性能要求
1 | 基本要求 | 用于医院消毒供应中心的纯水供应
★2 | 产水量 | ≥1000L/H
3 | 产水水质 | 产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理规范》中水质要求，电导率≤15us/cm(25℃)
4 | 工艺流程 | 采用“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水”工艺
5 | 显示 | 可显示各部件运行状态以及水质等
6 | 功能 | 具备自动制水、自动冲洗、原水缺水报警、水箱满水自动停机等
7 | 管路系统 | 采用专用UPVC管道
8 | 预处理系统 | 配备石英砂过滤器，活性炭过滤器，软化树脂，精密过滤器等，可实现自动正洗、反洗，再生
9 | 反渗透系统 | 具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能
10 | 纯水水箱 | 具备液位控制器，可实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停
11 | 纯水供水方式 | 纯水泵恒压供水
12 | 流量计 | 产水配备流量计
▲13 | 水质要求 | 一年内水质符合消毒供应要求
14 | 配置要求 | 水机1套（含前处理、反渗透系统、水箱、纯水泵等附件）、原水增压泵1个(标准配置内的其它附件须单列注明）
15 | 质保 | 免费保修期(全保，包含人工费、零配件更换等各项费用)≥1年，供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应；
16 | 安装培训要求 | 供应商负责免费将我院旧水机拆除，对房间场地进行扩建改造后安装新设备（含与洗消机等设备连接的管路）
注：1、在序号处可加“★”号，表明该条款均为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项“★”号条款未响应或不满足，均视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。 2、在序号处可加“▲”号，表明条款为重要指标，若满足，在评标中加分多于普通项。